三门县综合检测中心（三门县食品药品检验检测中心）

实验室改造项目

仪器设备采购及安装调试

采购招标文件

项目编号：三招采-2016-GK042

采购单位：三门县食品药品检验检测中心

代理机构：浙江建科工程项目管理有限公司

招标监管部门：三门县公共资源交易管理办公室

二0一六年十二月

目录

第一章  公开招标采购公告	5

第二章  采购需求	4

一、说明	4

二、招标货物清单	4

三、主要技术参数要求及设计依据	32

（一）、设计依据	32

（二）、实验室装修系统技术要求	34

1、墙面材料说明	34

2、顶面材料说明	34

3、地面材料说明	35

4、彩钢板墙面辅材要求	35

5、实验室成品钢板门	36

6、实验室成品观察窗材质说明	36

7、传递窗材质说明	36

8、拆除工程	37

9、卫生间工程	37

（三）、微生物实验室空调通风系统技术要求	37

1、	冷冻水型净化空调系统技术要求	38

2、P2、PCR送排风系统技术要求	41

3、微生物空调系统风管技术要求	41

4、高效过滤器	42

5、百级层流罩	42

6、定风量文丘里阀“▲”	43

7、散流器、回风口及防雨百叶风口	43

8、洁净等级要求实验室下侧回风口	43

9、洁净等级要求实验室下侧排风口	43

10、空调通风系统安装技术要求	44

11、其他技术要求说明	45

（四）、恒温恒湿空调系统技术要求“▲”	46

（五）、实验室通排风系统技术要求“▲”	46

1、玻璃钢变频离心排风机技术要求	46

2、活性炭处理技术要求	47

3、PP抗腐蚀性排风管技术要求	48

4、通风控制系统要求	49

5、通风柜VAV控制系统	49

6、其他技术要求	50

7、验收	50

（六）、舒适性空调系统技术要求	51

1、概况	51

2、多联机组技术要求	51

3、其他技术要求说明	52

（七）、洁净室控制系统技术要求“▲”	52

1、洁净室（含PCR实验室）技术指标	52

2、空调通风系统的控制技术措施	53

（八）自动控制技术要求“▲”	53

1、施工内容及要求	53

2、控制器	54

3、控制箱体	54

4、低压电器	54

5、传感器	54

6、水管电动调节阀及执行器  采用西门子、江森、霍尼韦尔品牌	55

7、风阀执行器	55

8、控制线缆	55

9、变频器	55

10、组态软件	55

11、触摸屏	55

12、传感器分布	55

（九）、控制要求“▲”	55

1、	风机	55

2、	风阀	55

3、	温度回路	56

4、	通风系统	56

（十）、给排水系统技术要求	57

1、给水系统技术要求	57

2、排水系统技术要求	57

（十一）、电气系统技术要求	57

1、	照明系统及应急照明系统、紫外杀菌系统	57

2、	配电系统	57

3、	弱电门禁系统	58

5、	安全逃生指示系统	58

六、项目质保与售后服务要求	59

▲合同签定后120个日历天完成供货、安装，并提交完整的技术资料向招标单位申请验收。	59

前附表	60

一、总则	61

（二）定义	62

（三）招标方式	62

（四）投标委托	62

（五）投标费用	62

（八）特别说明：	62

（九）质疑和投诉	62

二、招标文件	63

三、投标文件的编制	63

四、开标	66

五、评标	67

六、合同授予	69

第四章  评标办法及评分标准	70

第五章  合同主要条款	74

第六章  投标文件格式	78

一、投标文件外层包装封面格式	79

法定代表人授权委托书	80

投标人情况表	82

政府采购诚信竞投承诺书	83

商务响应表	84

类似项目业绩一览表	86

品牌响应表	88

关键技术参数表	90

备品备件报价清单	92

二、报价标格式	94

投标声明书	95

投标报价明细表	97

开标一览表	98

注：招标文件中加“▲、◆、●”的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，投标供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，三门县财政局批准，现就（三门县综合检测中心（三门县食品药品检验检测中心）实验室改造项目）仪器设备采购及安装调试项目进行公开招标，欢迎国内有完全具备招标项目履约能力的供应商前来参加投标。

一、项目编号：三招采-2016-GK042

二、采购组织类型：分散采购

三、采购方式：公开招标

四、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

本项目主要招标内容为实验室通风系统、实验室通风自动控制、实验室净化工程、实验室恒温工程、实验室电气工程、实验室给排水工程、实验室装修工程、原有结构拆除工程等组成。预算造价：645万元。具体详见第二章采购需求。

五、投标人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（二）投标人的特定条件

1、须具有独立的企业法人资格，营业执照经营范围必须含有实验室设备、实验室通风工程、实验室恒温及洁净系统工程，生产、安装等相关业务内容

2、机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质，同时具有建筑装饰装修工程二级及以上资质（含二级），并提供有效期内安全生产许可证。

3、拟派项目负责人为机电安装工程专业二级及以上注册建造师，并具有安全生产考核证B类证书，无在建工程；

4、本项目不接受联合体投标。

★注：以上条件请投标人仔细阅读资格要求并自查。本项目采用资格后审方式，评标时由评标委员会对资格进行评审。投标时投标文件中请附招标文件要求的所有资格证明资料。

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年 12月29日9时00分 在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室二开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、投标保证金：

1、投标保证金人民币64000元。投标人应于12月27日前（投标文件截止时间2天前）将投标保证金以电汇、转账支票（同城）等形式交至以下帐户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心   开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288          财务联系电话：0576-83336115

2、投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”栏应写明所投标项的编号及名称。

3、请于开标前到财务室办理投标保证金的相关手续，以便签到时与投标人代表身份证一起出示备审。

八、办理供应商网上注册登记：

所有参与政府采购项目的供应商，均需在浙江省政府采购网上进行供应商注册登记(网址：http://www.zjzfcg.gov.cn)，并通过审核及公示合格后加入“浙江省政府采购供应商库”，成为注册供应商。

九、投标报名及标书下载：

所有参与政府采购项目的供应商，均需在浙江省政府采购网上进行供应商注册登记(网址：http://www.zjzfcg.gov.cn)，并通过审核及公示合格后加入“浙江省政府采购供应商库”，成为注册供应商。凡是已在浙江省政府采购网上注册成功的，并符合本项目资格条件的供应商，均可直接从网上下载招标文件并按要求投标。

十、项目咨询：

采购方联系人：林道发   联系电话：

代理方联系人：郑  韵    联系电话：0576-83303456   传真：0576-83303456

三门县食品药品检验检测中心

浙江建科工程项目管理有限公司

三门县公共资源交易中心

2016年12月 07日

- 第二章  采购需求

- 一、说明

▲（一）中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

▲（二）投标人所投产品必须符合《强制性产品认证管理规定》。

▲（三）除采购文件已明确的推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确推荐品牌相当的产品参加。

▲（三）加“▲”的参数指标为实质性响应要求，投标人应特别注意，所提供的产品参数必须完全满足或优于这些要求，投标人须在投标产品技术说明中有清晰描述，否则视为不满足。不满足实质性要求的投标文件将按无效标处理。

- 二、招标货物清单

| 编号 | 物 资 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 1 | 木质门(M0921) | 成品实木复合门规格：900*2100 单开门，工艺免漆（含门套）,含门锁、合页、门吸、升降扫地条 | 樘 | 10 |  |
| 2 | 木质门(M1521) | 成品实木复合门规格：1500*2100单开门，工艺免漆（含门套）,含门锁、合页、门吸、升降扫地条 | 樘 | 3 |  |
| 3 | 木质门(M1221) | 成品实木复合门规格：1200*2100单开门，工艺免漆（含门套）,含门锁、合页、门吸、升降扫地条 | 樘 | 4 |  |
| 4 | 金属门(BM0921) | 900*2100mm12厚钢化玻璃、地弹簧、门夹、不锈钢拉手,含门锁、合页、门吸、升降扫地条 | 樘 | 15 |  |
| 5 | 彩板门(GM0921) | 成品保温钢板门规格：900*2100mm单开门,门框厚度1.2mm 门板厚度0.8mm，门安装固定支架及门框包边处理，含门锁、合页、门吸、升降扫地条 | 樘 | 56 |  |
| 6 | 彩板门（GM0921含密码锁） | 成品保温钢板门(含密码锁)规格：900*2100mm单开门,门框厚度1.2mm 门板厚度0.8mm，门安装固定支架及门框包边处理，含门锁、合页、门吸、升降扫地条 | 樘 | 2 |  |
| 7 | 彩板门(GM1221) | 成品保温钢板门规格：1200*2100mm单开门,门框厚度1.2mm 门板厚度0.8mm，门安装固定支架及门框包边处理，含门锁、合页、门吸、升降扫地条 | 樘 | 6 |  |
| 8 | 彩板门(GM1218) | 成品保温钢板门规格：1200*1800mm单开门,门框厚度1.2mm 门板厚度0.8mm，门安装固定支架及门框包边处理，含门锁、合页、门吸、升降扫地条 | 樘 | 1 |  |
| 9 | 彩板门（GM1521） | 成品保温钢板门规格：1500*2100mm双开门,门框厚度1.2mm 门板厚度0.8mm（加装闭门器并配有扫地条和不常开一侧上下加装不锈钢暗式插销），门安装固定支架及门框包边处理，含门锁、合页、门吸 | 樘 | 11 |  |
| 10 | 钢质防火门(FM乙1521) | 规格：1500*2100 门扇板0.8mm冷轧镀锌钢板,门框板1.2mm冷轧镀锌钢板,铰链板3.0mm，含闭门器、顺位器 | 樘 | 3 |  |
| 11 | 防盗门（GM0921防盗门） | 型钢防盗门规格：900*2100mm单开门,，门锁、合页、门吸、升降扫地条 | 樘 | 2 |  |
| 12 | 金属窗 | 观察窗6+4+6mm防火玻璃窗，铝合金窗框（含安装和配件） | m2 | 66.00 |  |
| 13 | 金属窗 | 传递窗外尺寸700*500*590内径：500*500*500：内不锈钢材质（配紫外线杀菌灯），窗门为双面玻璃，两侧门电子互锁，外箱体为1.2mm厚钢板结构，内部为1.2mm不锈钢（SUS304),），传递窗内四周圆角并带紫外灯全不锈钢材质（配紫外线杀菌灯） | 樘 | 10 |  |
|  | D 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 1 | 实心砖墙 | M7.5水泥砂浆，水泥标准砖砌筑240厚 | m3 | 6.47 |  |
| 2 | 砌块墙 | M7.5水泥砂浆，120厚加气砖 | m3 | 37.56 |  |
| 3 | 砌块墙 | M7.5水泥砂浆，200厚加气砖 | m3 | 3.53 |  |
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 保温隔热楼地面 | 楼地面挤塑泡沫保温板 30厚(B1级) | m2 | 7.64 |  |
| 2 | 块料楼地面 | 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平，600*600地砖饰面，白水泥擦缝 | m2 | 142.47 |  |
| 3 | 块料楼地面 | 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平，800*800防滑地砖饰面，白水泥擦缝 | m2 | 851.71 |  |
| 4 | 块料楼地面 | 30mm厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 19.73 |  |
| 5 | 块料楼地面（后增补） | 1.卫生间 2.JS复合防水涂料Ⅱ型,二遍1.2mm厚 3.600*600防滑地砖 | m2 | 84.24 |  |
| 6 | 块料楼地面（后增补） | 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平，1000*1000防大理石地砖饰面，白水泥擦缝 | m2 | 149.45 |  |
| 7 | PVC卷材楼地面 | 自流平及打磨，2.2mm厚PVC卷材地面表层经过抗菌处理、防病毒；防火性能符合GB8624 B1级标准，高级玻璃纤维层保障地板尺寸稳定；超强耐磨，耐污染易清洁，耐化学物质、耐酸、耐碘酒要求，采用专用焊条拼接 | m2 | 1151.46 |  |
| 8 | 防静电活动地板 | 600*600防静电地板 | m2 | 7.64 |  |
| 9 | PVC卷材楼踢脚线 | 2.2mm厚PVC卷材地面表层经过抗菌处理、防病毒；防火性能符合GB8624 B1级标准，高级玻璃纤维层保障地板尺寸稳定；超强耐磨，耐污染易清洁，耐化学物质、耐酸、耐碘酒要求，采用专用焊条拼接 | m2 | 100.45 |  |
| 10 | 块料踢脚线 | 600*600地砖踢脚线 | m2 | 43.73 |  |
| 11 | 塑料板踢脚线 | 120mm高塑钢踢脚线板 | m2 | 20.90 |  |
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |
| 1 | 零星项目一般抹灰 | 室内部分零星混合砂浆修补 | m2 | 467.39 |  |
| 2 | 块料墙面 | 墙面水泥砂浆抹底灰~15mm厚 水泥砂浆粘贴墙面瓷砖(周长1200mm以上) | m2 | 361.72 |  |
| 3 | 墙面装饰板 | 100mm轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 262.69 |  |
| 4 | 墙面装饰板 | 50mm手工金属面岩棉夹芯彩钢板，50系列\喷塑50槽铝\中字铝插条\外直角F铝\4*13抽芯铆钉、#4-40自攻螺丝固定,制作、运输、安装 | m2 | 1114.49 |  |
| 5 | 墙面装饰板 | 50mm手工金属面单面玻镁岩棉夹芯彩钢板，50系列\喷塑50槽铝\中字铝插条\外直角F铝\4*13抽芯铆钉、#4-40自攻螺丝固定,制作、运输、安装 | m2 | 520.24 |  |
| 6 | 玻璃隔断 | 不锈钢包边12厚钢化玻璃 | m2 | 153.78 |  |
| 7 | 成品隔断 | 30mm抗贝特板,白色门板,包含不锈钢配件; | 间 | 12 |  |
| 8 | 成品隔断 | 小便斗挡板，8mm磨砂玻璃;材料运输及安装; | 块 | 6 |  |
| 9 | 柱（梁）面装饰 | 圆形柱子包2.5mm厚铝板 | m2 | 36.00 |  |
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨吊顶平面（U50型）,600*600mm硅钙板吊顶 | m2 | 1636.23 |  |
| 2 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨吊顶平面（U50型）,石膏板吊顶 | m2 | 539.87 |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨吊顶平面（U50型）,石膏板造型吊顶 | m2 | 201.53 |  |
| 4 | 吊顶天棚 | 手工50mm金属面岩棉钢板(含一切配件和安装费用) | m2 | 673.61 |  |
| 5 | 格栅吊顶 | 600*600*0.8mm微孔铝板天棚 | m2 | 41.04 |  |
| 6 | 格栅吊顶 | 600*600*1mm铝合金吊顶铝板天棚 | m2 | 70.40 |  |
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面喷刷涂料 | 批腻子，乳胶漆涂料两遍 | m2 | 9065.32 |  |
| 2 | 天棚喷刷涂料 | 批腻子，乳胶漆涂料两遍 | m2 | 4410.33 |  |
| 3 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  |
| 4 | 洗漱台 | 大理石洗漱台 | m2 | 2.64 |  |
|  | R 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 室内砖墙拆除，运距按15公里 | m3 | 308.99 |  |
| 2 | 平面块料拆除 | 室内地砖拆除，运距按15公里 | m2 | 449.34 |  |
| 3 | 立面块料拆除 | 室内墙面拆除，运距按15公里 | m2 | 680.14 |  |
| 4 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 室内天棚面龙骨及饰面拆除砖拆除，运距按15公里 | m2 | 538.03 |  |
| 5 | 金属门窗拆除 | 金属门窗拆除，运距按15公里 | m2 | 122.88 |  |
| 6 | 卫生洁具拆除 | 卫生洁具拆除，运距按15公里 | 套 | 8 |  |
| 7 | 大便坑 | 卫生间面砖面层大便坑 | 个 | 14 |  |
|  | 专业工程 |  |  |  |  |
| 1 | 加固施工过程中增加部分费用 | 暂估价（30万） | 项 | 1 | 投标单位按30万报 |
|  | 给水 |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:给水3.材质、规格:PP-R DN404.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试漏试验及管道冲洗消毒 | m | 38.50 |  |
| 2 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:给水3.材质、规格:PP-R DN32 4.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试漏试验及管道冲洗消毒 | m | 57.20 |  |
| 3 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:给水3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试漏试验及管道冲洗消毒 | m | 68.40 |  |
| 4 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:给水3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试漏试验及管道冲洗消毒 | m | 231.50 |  |
| 5 | 塑料阀门 | 1.类型、规格:PP-R球阀 DN32 2.连接形式:热熔连接 | 个 | 1 |  |
| 6 | 塑料阀门 | 1.类型、规格:PP-R球阀 DN25 2.连接形式:热熔连接 | 个 | 1 |  |
| 7 | 塑料阀门 | 1.类型、规格:PP-R球阀 DN20 2.连接形式:热熔连接 | 个 | 97 |  |
| 8 | 塑料阀门 | 1.类型、规格:PP-R截止阀 DN32 2.连接形式:热熔连接 | 个 | 4 |  |
| 9 | 塑料阀门 | 1.类型、规格:PP-R截止阀 DN40 2.连接形式:热熔连接 | 个 | 3 |  |
|  | 排水 |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:排水3.材质、规格:PP DN504.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水、通球试验 | m | 226.70 |  |
| 2 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:排水3.材质、规格:PP DN75 4.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水、通球试验 | m | 131.00 |  |
| 3 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:排水3.材质、规格:PP DN100 4.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水、通球试验 | m | 24.80 |  |
| 4 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料地面扫除口2.型号、规格:DN50 3.安装方式:粘接 | 个 | 4 |  |
| 5 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:排水3.材质、规格:PP DN75 4.连接形式:热熔5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水、通球试验 | m | 131.00 |  |
| 6 | 给、排水附(配)件 | 1.材质：不锈钢地漏2.型号、规格:DN50 3.安装方式:粘接 | 个 | 49 |  |
| 7 | 打洞（孔） | 机械钻混凝土孔 孔径Φ65mm以内，防水补孔 | 个 | 104 |  |
| 8 | 小便器 | 感应式小便斗 | 组 | 8 |  |
| 9 | 大便器 | 蹲便器（含水箱） | 组 | 14 |  |
| 10 | 洗脸盆 | 拖把池（含龙头） | 组 | 5 |  |
| 11 | 洗脸盆 | 台下式洗脸盆（含台盆龙头及附件） | 组 | 10 |  |
| 12 | 蒸汽-水加热器 | 小厨宝6.6L | 套 | 4 |  |
|  | 强电 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:-1APZ 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:2APZ 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:4.5.6APZ 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 3 |  |
| 4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:TAPZ 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 5 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:4AL 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 6 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:5AL 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 7 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:6AL 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 8 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:TAP1 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 9 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:一层AP1 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 10 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:一层AP2 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 11 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:2AP1、2AP2 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 2 |  |
| 12 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:2AP3 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 13 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:2AP4 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 14 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:2AP5 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 15 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:4AP1 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 16 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:4AP2 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 17 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:4AP3 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 18 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:4AP4 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 19 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:5AP1 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 20 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:5AP2 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 21 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:5AP3 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 22 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:5AP4 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 23 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:6AP1 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 24 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:6AP2 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 25 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:6AP3 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 26 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:6AP4 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 27 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:-1AP1 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 28 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:-1AP2 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 29 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:-1AP3 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 30 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2.型号、规格:-1AP4 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 1 |  |
| 31 | 配电箱 | 1.名称:风机控制箱2.型号、规格:-1层 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 3 |  |
| 32 | 配电箱 | 1.名称:无菌室控制箱2.型号、规格:1层3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器)4.含附件压差开关、温度传感器 | 台 | 1 |  |
| 33 | 配电箱 | 1.名称:P2、PCR控制箱2.型号、规格:1层 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 2 |  |
| 34 | 配电箱 | 1.名称:风机控制箱 2.型号、规格:1层 3.安装方式:距地1.5米 (含浪涌保护器) | 台 | 2 |  |
| 35 | 配电箱 | 1.名称:23位终端配电箱 2.型号、规格:含空开及漏保 | 台 | 2 |  |
| 36 | 配管 | 1.名称:钢管2.材质:焊接钢管3.规格:DN15 4.配置形式:暗配 | m | 273.60 |  |
| 37 | 配管 | 1.名称:钢管2.材质:焊接钢管3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 100.00 |  |
| 38 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管2.材质:UPVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 1054.00 |  |
| 39 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管2.材质:UPVC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 | m | 3592.60 |  |
| 40 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:UPVC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 | m | 522.70 |  |
| 41 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:UPVC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配 | m | 24.20 |  |
| 42 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:UPVC 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 | m | 49.10 |  |
| 43 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管2.材质:UPVC 3.规格:DN70 4.配置形式:暗配 | m | 9.00 |  |
| 44 | 电力电缆 | 1.名称:电缆2.材质:YJV 3.规格:4*25+1*16 4.配置形式:沿桥架敷设 | m | 161.90 |  |
| 45 | 电力电缆 | 1.名称:电缆2.材质:YJV 3.规格:5*16 4.配置形式:沿桥架敷设 | m | 217.90 |  |
| 46 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制安 2.规格;电缆头截面25mm2及以下 | 个 | 36 |  |
| 47 | 电力电缆 | 1.名称:电缆2.材质:YJV 3.规格:4*35+1*16 4.配置形式:沿桥架敷设 | m | 8.70 |  |
| 48 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制安2.规格;电缆头截面35mm2及以下 | 个 | 2 |  |
| 49 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.材质:YJV 3.规格:4*50+1*25 4.配置形式:沿桥架敷设 | m | 26.70 |  |
| 50 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制安2.规格;电缆头截面120mm2及以下 | 个 | 4 |  |
| 51 | 电力电缆 | 1.名称:电缆2.材质:YJV 3.规格:5*10 4.配置形式:沿桥架敷设 | m | 69.60 |  |
| 52 | 电力电缆 | 1.名称:电缆2.材质:YJV 3.规格:5*4 4.配置形式:沿桥架敷设 | m | 24.20 |  |
| 53 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.材质:YJV 3.规格:5*6 4.配置形式:沿桥架敷设 | m | 254.40 |  |
| 54 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制安 2.规格;电缆头截面10mm2及以下 | 个 | 10 |  |
| 55 | 桥架 | 1.名称:热镀锌钢制槽式桥架200*100 | m | 258.00 |  |
| 56 | 桥架 | 1.名称:热镀锌钢制槽式桥架100*50 | m | 220.00 |  |
| 57 | 铁构件 | 1.名称:金属桥架支架制作安装 | kg | 45.90 |  |
| 58 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线 | m | 3502.90 |  |
| 59 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZRBV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线 | m | 838.80 |  |
| 60 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线 | m | 13822.00 |  |
| 61 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯线 | m | 154.50 |  |
| 62 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BVR 4.规格;25mm2 5.材质:铜芯线 | m | 407.00 |  |
| 63 | 配线 | 1.名称:线槽穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线 | m | 2686.20 |  |
| 64 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路3.型号:ZRBVR 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线 | m | 279.60 |  |
| 65 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 距地0.5米（应急时间不少于90min） | 套 | 6 |  |
| 66 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 门上0.1米安装（应急时间不少于90min） | 套 | 33 |  |
| 67 | 工厂灯 | 1.名称:防爆LED高效节能长形荧光灯2*18W 吸顶安装（含光源） | 套 | 2 |  |
| 68 | 荧光灯 | 1.名称:LED洁净灯2*18W 吸顶安装（含光源） | 套 | 58 |  |
| 69 | 荧光灯 | 1.名称:自带蓄电池LED洁净灯2*18W 吸顶安装（含光源） | 套 | 31 |  |
| 70 | 荧光灯 | 1.名称:LED格栅高效节能荧光灯3*9W（含光源) 2.安装方式:嵌入式 | 套 | 182 |  |
| 71 | 荧光灯 | 1.名称:自带蓄电池LED格栅高效节能荧光灯3*9W（含光源）（应急时间不少于90min）) 2.安装方式:嵌入式 | 套 | 55 |  |
| 72 | 装饰灯 | 1.名称:T5 LED灯带 | 套 | 230 |  |
| 73 | 工厂灯 | 1.名称防水灯（含光源13W) 2.安装方式:吸顶式 | 套 | 9 |  |
| 74 | 装饰灯 | 1.名称:4寸筒灯（含光源 ） 2.安装方式:嵌入式 | 套 | 246 |  |
| 75 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.名称:应急电源 2.规格;应急时间90分钟，18W | 套 | 2 |  |
| 76 | 照明开关 | 1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 14 |  |
| 77 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 61 |  |
| 78 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 23 |  |
| 79 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 18 |  |
| 80 | 照明开关 | 1.名称:防爆开关 2.安装方式:明装 | 个 | 2 |  |
| 81 | 插座 | 1.名称:安全型单相二三极暗插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 729 |  |
| 82 | 插座 | 1.名称:安全型单相带接地试剂架二三极暗插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 4 |  |
| 83 | 插座 | 1.名称:安全型单相带接地二三极塔式暗插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 16 |  |
| 84 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极带接地暗插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:暗装 | 套 | 45 |  |
| 85 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极空调暗插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:暗装 | 套 | 42 |  |
| 86 | 插座 | 1.名称:三相四线暗插座 2.规格:380V,25A 3.安装方式:暗装 | 套 | 17 |  |
| 87 | 插座 | 1.名称:安全型单相防爆带接地暗插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |
| 88 | 接线箱 | 1.名称:插座箱 2.安装形式:暗装 | 个 | 5 |  |
| 89 | 接线盒 | 1.名称:灯头盒 2.材质:PVC 3.规格:86H 4.安装形式:暗装 | 个 | 359 |  |
| 90 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86H 4.安装形式:暗装 | 个 | 85 |  |
| 91 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:PVC 3.规格:86H 4.安装形式:暗装 | 个 | 947 |  |
| 92 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名称:总等电位箱 2.材质:钢制 | 个 | 1 |  |
| 93 | 接地极 | 1.名称:铜板接地极；2、规格：1000*2000*5mm | 根 | 2 |  |
| 94 | 避雷网 | 接地跨接线 | m | 2.00 |  |
| 95 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.材质:钢制 | 个 | 14 |  |
| 96 | 送配电装置系统 | 1.名称:低压系统调试 2.电压等级(kV):220V 3.类型:综合 | 系统 | 12 |  |
| 97 | 降阻剂 | 1、室外地面开挖2500*1500*1000； 2、工业盐预处理原有基坑土壤，洒水浸润；3、活性炭均匀铺垫； 4、基坑回填土； | 套 | 2 |  |
| 98 | 接地装置 | 独立接地装置调试 6根接地极以内 | 系统 | 1 |  |
|  | 暖通控制线 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:UPVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 325.00 |  |
| 2 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:UPVC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 | m | 88.00 |  |
| 3 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:UPVC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 | m | 26.00 |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.材质:YJV 3.规格:4*6 4.配置形式:暗配 | m | 31.00 |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.材质:YJV 3.规格:4*4 4.配置形式:暗配 | m | 16.50 |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.材质:YJV 3.规格:4*1.5 4.配置形式:暗配 | m | 93.00 |  |
| 7 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制安 | 个 | 38 |  |
| 8 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:控制线路 3.型号:RVV 4.规格:2*0.75 5.材质:多芯软导线 | m | 19.00 |  |
| 9 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:控制线路 3.型号:RVV 4.规格:3*0.75 5.材质:多芯软导线 | m | 329.00 |  |
| 10 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:控制线路 3.型号:RVV 4.规格:6*0.75 5.材质:多芯软导线 | m | 23.00 |  |
| 11 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:控制线路 3.型号:RVV 4.规格:10*0.75 5.材质:多芯软导线 | m | 22.00 |  |
| 12 | 配线 | 1.名称:线槽穿线 2.配线形式:控制线路 3.型号:RVV 4.规格:3*0.75 5.材质:多芯软导线 | m | 334.00 |  |
| 13 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:控制线路 3.型号:RVVP 4.规格:4*0.75 5.材质:多芯软导线 | m | 4.50 |  |
|  | 弱电 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:UPVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 567.00 |  |
| 2 | 双绞线缆 | 1、规格：超五类非屏蔽双绞线 2、程式：敷设、卡接、测试 3、敷设环境：管内穿线 | m | 741.00 |  |
| 3 | 双绞线缆 | 1、规格：超五类非屏蔽双绞线 2、程式：敷设、卡接、测试 3、敷设环境：桥架内穿线 | m | 936.00 |  |
| 4 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.敷设环境：砖墙内暗敷 | 个 | 3 |  |
| 5 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.敷设环境：砖墙内暗敷 | 个 | 42 |  |
| 6 | 监控摄像设备 | 半球彩色摄像机 摄像机 "高性能130万像素CMOS(1280*960)图像传感器；照度：0.01Lux/F1.2（彩色模式）,0.001Lux/F1.2（黑白模式）；音频输入：1路， RCA LINE IN；音频输出：1路， RCA LINE OUT；报警接口：1路输入，1路输出（开关量）支持双备份，升级发生断电等异常可自动恢复, 支持移动检测、视频遮挡智能报警,支持数字降噪视频帧率：主码流(1280×960@25fps);辅码流(704×576@25fps);支持ACF(活动帧率控制)，支持手机监控 ； 支持数字水印加密，防止数据被篡改 支持micro SD卡存储：支持DC12V或POE供电 " | 台 | 8 |  |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:UPVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 49.00 |  |
| 2 | 双绞线缆 | 1、规格：超五类非屏蔽双绞线 2、程式：敷设、卡接、测试 3、敷设环境：管内穿线 | m | 49.00 |  |
| 3 | 双绞线缆 | 1、规格：超五类非屏蔽双绞线 2、程式：敷设、卡接、测试 3、敷设环境：桥架内穿线 | m | 102.50 |  |
| 4 | 出入口控制设备 | 门禁主机(含读卡器)安装，红外指纹头或刷卡，具有开锁，出门开关功能，容量：500张卡，500枚指纹 | 台 | 6 |  |
| 5 | 出入口执行机构设备 | 出门按钮安装 | 台 | 6 |  |
| 6 | 出入口执行机构设备 | 自动闭门器安装 | 台 | 6 |  |
| 7 | 软件 | 软件狗 | 套 | 1 |  |
| 8 | 软件 | 门禁管理软件（含制卡机） | 套 | 1 |  |
| 9 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 12V门禁电源安装 | 台 | 4 |  |
| 10 | 出入口执行机构设备 | 电磁吸力锁安装 | 台 | 6 |  |
| 11 | 控制箱 | COM口扩展卡安装 | 套 | 6 |  |
| 12 | 出入口目标识别设备 | 门禁磁卡 | 台 | 50 |  |
|  | 实验室通风 |  |  |  |  |
| 1 | 离心式通风机 | 1.名称:排风机箱 2.型号:PF--1-01(NO.4.0#) 3.规格::风量： 2100立方米/时， 机外静压/扬程 200帕(Pa)，电机功率 0.37千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量;减震器4个/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 | 离心式通风机 | 1.名称:排风机箱 2.型号:PF--1-02(NO.4.0#) 3.规格::风量： 2100立方米/时， 机外静压/扬程 200帕(Pa)，电机功率 0.37千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量;减震器4个/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 3 | 轴流通风机 | 1.名称:斜流风机 2.型号:PF--1-03(NO.2.5#) 3.规格::风量：1000立方米/时， 机外静压/扬程 300帕(Pa)，电机功率 0.15千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量;减震器4个/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 4 | 轴流通风机 | 1.名称:斜流风机 2.型号:PF-1-01(NO.2.0#) 3.规格::风量：660立方米/时， 机外静压/扬程 120帕(Pa)，电机功率 0.06千瓦(KW) 4减振底座形式、数量;减震器4个/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 5 | 轴流通风机 | 1.名称:斜流风机 2.型号:PF-1-01(NO.3.0#) 3.规格::风量：1650立方米/时， 机外静压/扬程 200帕(Pa)，电机功率 0.37千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量;减震器4个/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 6 | 轴流通风机 | 1.名称:防爆斜流风机 2.型号:FBPF-5-01(NO.2.0#) 3.规格::风量：422.4立方米/时， 机外静压/扬程 150帕(Pa)，电机功率 0.06千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量;减震器4个/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 7 | 轴流通风机 | 1.名称:防爆斜流风机 2.型号:FBPF-5-02(NO.2.0#) 3.规格::风量：264立方米/时， 机外静压/扬程 120帕(Pa)，电机功率 0.06千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量;减震器4个/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
|  | 轴流通风机 | 1.名称:斜流风机 2.型号:PF-4-01(NO.2.5#) 3.规格::风量：1210立方米/时， 机外静压/扬程 150帕(Pa)，电机功率 0.55千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量;减震器4个/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 8 | 轴流通风机 | 1.名称:斜流风机 2.型号:PF-6-01((NO.3#) 3.规格::风量：1980立方米/时， 机外静压/扬程 150帕(Pa)，电机功率 0.37千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量;减震器4个/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 9 | 轴流通风机 | 1.名称:斜流风机 2.型号:PF-6-02(((NO.2.5#) 3.规格::风量：495立方米/时， 机外静压/扬程 150帕(Pa)，电机功率 0.18千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量;减震器4个/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 10 | 离心式通风机 | 1.名称:玻璃钢防腐排风机 2.型号:PF-W-01(NO.7.1#) 3.规格::风量： 13090立方米/时， 机外静压/扬程 1050帕(Pa)，电机功率 11千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量:橡胶减震垫4块/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 11 | 离心式通风机 | 1.名称:玻璃钢防腐排风机 2.型号:PF-W-02(NO.6.3#) 3.规格::风量： 10890立方米/时， 机外静压/扬程 1050帕(Pa)，电机功率 5.5千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量:橡胶减震垫4块/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 12 | 离心式通风机 | 1.名称:玻璃钢防腐排风机 2.型号:PF-W-03(NO.7.1#) 3.规格::风量： 11000立方米/时， 机外静压/扬程 1050帕(Pa)，电机功率 5.5千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量:橡胶减震垫4块/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 13 | 离心式通风机 | 1.名称:玻璃钢防腐排风机 2.型号:PF-W-04(NO.7.1#) 3.规格::风量： 16170立方米/时， 机外静压/扬程 1050帕(Pa)，电机功率 11千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量:橡胶减震垫4块/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 14 | 控制系统 | 通风控制系统含配套PLC控制系统、控制箱、变频器、管道静压传感器、房间控制器及通风柜变风量控制系统 | 套 | 1 |  |
| 15 | 柔性接口 | 1.名称:帆布接口 | m2 | 3.56 |  |
| 16 | 设备支吊架 | 设备支架制作安装 | Kg | 1530.00 |  |
| 17 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、铅油 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆一遍、铅油两遍 | kg | 1530.00 |  |
| 18 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料通风管道 2.材质：PP 3.形状:矩形 4.规格:周长1300以下 5.板材厚度:3mm | m2 | 208.86 |  |
| 19 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料通风管道 2.材质：PP 3.形状:矩形 4.规格:周长1300以下 5.板材厚度:4mm | m2 | 30.98 |  |
| 20 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料通风管道 2.材质：PP 3.形状:矩形 4.规格:周长2000以下 5.板材厚度:4mm | m2 | 105.05 |  |
| 21 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料通风管道 2.材质：PP 3.形状:矩形 4.规格:周长2000以下 5.板材厚度:5mm | m2 | 32.30 |  |
| 22 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料通风管道 2.材质：PP 3.形状:矩形 4.规格:周长3200以下 5.板材厚度:5mm | m2 | 86.58 |  |
| 23 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料通风管道 2.材质：PP 3.形状:矩形 4.规格:周长3200以下 5.板材厚度:6mm | m2 | 33.30 |  |
| 24 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料通风管道 2.材质：PP 3.形状:圆形 4.规格:直径300以下 5.板材厚度:3mm | m2 | 96.00 |  |
| 25 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料通风管道 2.材质：PP 3.形状:圆形 4.规格:直径630以下 5.板材厚度:3mm | m2 | 85.00 |  |
| 26 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料通风管道 2.材质：PP 3.形状:圆形 4.规格:直径1000以下 5.板材厚度:3mm | m2 | 31.50 |  |
| 27 | 防潮层、保护层 | 1.保护层:铝皮 2.厚度:0.5mm | m2 | 88.90 |  |
| 28 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温板 2.绝热厚度:20mm | m3 | 20.02 |  |
| 29 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌 3.形状:矩形 4.规格:周长800以下 5.板材厚度:0.5mm | m2 | 6.95 |  |
| 30 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌 3.形状:矩形 4.规格:周长2000以下 5.板材厚度:0.5mm | m2 | 21.20 |  |
| 31 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:镀锌 3.形状:矩形 4.规格:周长2000以下 5.板材厚度:0.6mm | m2 | 50.96 |  |
| 32 | 过滤器 | 1.名称:活性炭吸附过滤装置 2.型号:HXT--1-01 3.规格:处理风量：1000立方米/时，阻力85帕(Pa) | 台 | 1 |  |
| 33 | 过滤器 | 1.名称:活性炭吸附过滤装置 2.型号:HXT-W-01 3.规格:处理风量：12760立方米/时，阻力280帕(Pa) | 台 | 1 |  |
| 34 | 过滤器 | 1.名称:活性炭吸附过滤装置 2.型号:HXT-W-02 3.规格:处理风量：10890立方米/时，阻力280帕(Pa) | 台 | 1 |  |
| 35 | 过滤器 | 1.名称:活性炭吸附过滤装置 2.型号:HXT-W-03 3.规格:处理风量：11000立方米/时，阻力280帕(Pa) | 台 | 1 |  |
| 36 | 过滤器 | 1.名称:活性炭吸附过滤装置 2.型号:HXT-W-04 3.规格:处理风量：16170立方米/时，阻力300帕(Pa) | 台 | 1 |  |
| 37 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常开防火阀 2.规格:250*160 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 38 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常开防火阀 2.规格:200*200 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 39 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常开防火阀 2.规格:250*200 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 40 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常开防火阀 2.规格:320*200 3.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 41 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常开防火阀 2.规格:320*250 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 42 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常开防火阀 2.规格:400*250 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 43 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常开防火阀 2.规格:500*250 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 44 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常开防火阀 2.规格:500*320 3.支架制作安装 | 个 | 7 |  |
| 45 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常开防火阀 2.规格:630*320 3.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 46 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格::320*200 3.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 47 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格::400*250 3.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 48 | 塑料阀门 | 1.名称:PP止回阀 2.规格::200*200 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 49 | 塑料阀门 | 1.名称:PP止回阀 2.规格::250*200 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 50 | 塑料阀门 | 1.名称:PP止回阀 2.规格::320*200 3.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 51 | 塑料阀门 | 1.名称:PP止回阀 2.规格::320*250 3.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 52 | 塑料阀门 | 1.名称:PP止回阀 2.规格::320*320 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 53 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格::200*200 3.支架制作安装 | 个 | 3 |  |
| 54 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格::250*200 3.支架制作安装 | 个 | 5 |  |
| 55 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格:320*200 3.支架制作安装 | 个 | 3 |  |
| 56 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格:400*200 3.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 57 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开调节阀 2.规格:400*250 3.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 58 | 塑料阀门 | 1.名称:PP手动对开调节阀 2.规格::160*160 3.支架制作安装 | 个 | 18 |  |
| 59 | 塑料阀门 | 1.名称:PP手动对开调节阀 2.规格::200*160 3.支架制作安装 | 个 | 7 |  |
| 60 | 塑料阀门 | 1.名称:PP手动对开调节阀 2.规格::200*200 3.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 61 | 塑料阀门 | 1.名称:PP手动对开调节阀 2.规格::250*200 3.支架制作安装 | 个 | 3 |  |
| 62 | 塑料阀门 | 1.名称:PP手动对开调节阀 2.规格::320*250 3.支架制作安装 | 个 | 3 |  |
| 63 | 塑料阀门 | 1.名称:PP手动对开调节阀 2.规格::320*200 3.支架制作安装 | 个 | 4 |  |
| 64 | 塑料阀门 | 1.名称:PP手动对开调节阀 2.规格::320*320 3.支架制作安装 | 个 | 23 |  |
| 65 | 塑料阀门 | 1.名称:PP手动对开调节阀 2.规格::400*250 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 66 | 塑料阀门 | 1.名称:PP手动对开调节阀 2.规格::500*250 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 67 | 塑料阀门 | 1.名称:PP手动对开调节阀 2.规格::500*320 3.支架制作安装 | 个 | 7 |  |
| 68 | 塑料阀门 | 1.名称:PP手动对开调节阀 2.规格::630*320 3.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 69 | 塑料阀门 | 1.名称:PP电动密闭调节阀 2.规格::200*160 3.支架制作安装 | 个 | 3 |  |
| 70 | 塑料阀门 | 1.名称:PP电动密闭调节阀 2.规格::250*160 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 71 | 塑料阀门 | 1.名称:PP电动密闭调节阀 2.规格::250*200 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 72 | 塑料阀门 | 1.名称:PP电动密闭调节阀 2.规格::800*500 3.支架制作安装 | 个 | 4 |  |
| 73 | 塑料阀门 | 1.名称:PP电动密闭调节阀 2.规格::1000*500 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 74 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶排风口 2.规格:200*200 | 个 | 1 |  |
| 75 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶排风口 2.规格:250*200 | 个 | 6 |  |
| 76 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶排风口 2.规格:300*300 | 个 | 1 |  |
| 77 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶排风口 2.规格:320*200 | 个 | 4 |  |
| 78 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶排风口 2.规格:400*200 | 个 | 2 |  |
| 79 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶排风口 2.规格:400*320 | 个 | 1 |  |
| 80 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:250*200 | 个 | 1 |  |
| 81 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:630*320 | 个 | 2 |  |
| 82 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:400*250 | 个 | 1 |  |
| 83 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:400*320 | 个 | 2 |  |
| 84 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:500*320 | 个 | 1 |  |
| 85 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:700*800 L=1500mm 3.材质:PP 4.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 86 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800*900 L=1500mm 3.材质:PP 4.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 87 | 新、排风孔洞 | 新排风开孔并修复 | 项 | 1 |  |
| 88 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1 |  |
|  | 实验室多联机 |  |  |  |  |
| 1 | 设备支吊架 | 设备支架制作安装 | Kg | 400.00 |  |
| 2 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、铅油 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆一遍、铅油两遍 | kg | 400.00 |  |
| 3 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水、通球试验 | m | 134.60 |  |
| 4 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水、通球试验 | m | 79.20 |  |
| 5 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN40 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水、通球试验 | m | 48.90 |  |
| 6 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水、通球试验 | m | 25.60 |  |
| 7 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:环保冷媒 3.规格、压力等级:去氢磷铜无缝管；（含管件） Φ6.35 4.连接形式:氮封焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:进行气密性试验及气洗 | m | 59.20 |  |
| 8 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:环保冷媒 3.规格、压力等级:去氢磷铜无缝管；（含管件及分歧管） Φ9.53 4.连接形式:氮封焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:进行气密性试验及气洗 | m | 194.70 |  |
| 9 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:环保冷媒 3.规格、压力等级:去氢磷铜无缝管；（含管件） Φ12.7 4.连接形式:氮封焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:进行气密性试验及气洗 | m | 101.90 |  |
| 10 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:环保冷媒 3.规格、压力等级:去氢磷铜无缝管；（含管件） Φ15.88 4.连接形式:氮封焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:进行气密性试验及气洗 | m | 172.41 |  |
| 11 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:环保冷媒 3.规格、压力等级:去氢磷铜无缝管；（含管件） Φ19.05 4.连接形式:氮封焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:进行气密性试验及气洗 | m | 42.44 |  |
| 12 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:环保冷媒 3.规格、压力等级:去氢磷铜无缝管；（含管件） Φ22.23 4.连接形式:氮封焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:进行气密性试验及气洗 | m | 14.36 |  |
| 13 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:环保冷媒 3.规格、压力等级:去氢磷铜无缝管；（含管件） Φ25.4 4.连接形式:氮封焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:进行气密性试验及气洗 | m | 22.35 |  |
| 14 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:环保冷媒 3.规格、压力等级:去氢磷铜无缝管；（含管件） Φ28.6 4.连接形式:氮封焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:进行气密性试验及气洗 | m | 59.90 |  |
| 15 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:环保冷媒 3.规格、压力等级:去氢磷铜无缝管；（含管件） Φ31.8 4.连接形式:氮封焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:进行气密性试验及气洗 | m | 9.70 |  |
| 16 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:15mm | m3 | 1.95 |  |
| 17 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:20mm | m3 | 0.36 |  |
| 18 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 2.厚度:0.5mm 3.层数:一层 4.对象:管道 | m2 | 170.49 |  |
| 19 | 空调器 | 1.名称:VRF室外机01（含控制箱成套） 2.规格:制冷量45KW 制热量50KW 制冷功率19.5KW 制热功率13.3KW 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫(器)支架形式、材质:槽钢支架 | 台 | 1 |  |
| 20 | 空调器 | 1.名称:VRF室外机02（含控制箱成套） 2.规格:制冷量68KW 制热量76.5KW 制冷功率18KW 制热功率18.85KW 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫(器)支架形式、材质:槽钢支架 | 台 | 1 |  |
| 21 | 空调器 | 1.名称:VRF室外机03（含控制箱成套） 2.规格:制冷量73KW 制热量81.5KW 制冷功率19.15KW 制热功率20.75KW 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫(器)支架形式、材质:槽钢支架 | 台 | 1 |  |
| 22 | 风机盘管 | 1.名称:室内机FP-28（含温控器及控制线） 2.规格:制冷量2.8KW 制热量 3.2KW 电机功率0.075KW 3.安装形式:嵌入式 4.支架制作安装 | 台 | 3 |  |
| 23 | 风机盘管 | 1.名称:室内机FP-36（含温控器及控制线） 2.规格:制冷量3.6KW 制热量 4KW 电机功率0.075KW 3.安装形式:嵌入式 4.支架制作安装 | 台 | 2 |  |
| 24 | 风机盘管 | 1.名称:室内机FP-45（含温控器及控制线） 2.规格:制冷量4.5KW 制热量 5KW 电机功率0.075KW 3.安装形式:嵌入式 4.支架制作安装 | 台 | 3 |  |
| 25 | 风机盘管 | 1.名称:室内机FP-56（含温控器及控制线） 2.规格:制冷量5.6KW 制热量 6.3KW 电机功率0.09KW 3.安装形式:嵌入式 4.支架制作安装 | 台 | 28 |  |
|  | 生物安全实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 冷水机组 | 1、风冷冷热水机组安装 冷(热)量：15.5/18kW,电量：6kW(详见主要设备表)； 2、减震、隔振及减噪措施安装; 4、单机试运转。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 空调器 | 净化型组合空气处理机组（风冷直膨）JHKT-01 | 台 | 1 |  |
| 3 | 离心式通风机 | 1.名称:实验室高效过滤排风机箱 2.型号:PF-6-11(NO2.5#) 3.规格:风量： 2147立方米/时， 机外静压/扬程 200帕(Pa)，电机功率 0.55千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量;减震器4个/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 4 | 离心式通风机 | 1.名称:实验室排风机箱 2.型号:PF-6-12(NO2.0#) 3.规格:风量：620.84立方米/时， 机外静压/扬程 200帕(Pa)，电机功率 0.25千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量;减震器4个/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 5 | 离心式通风机 | 1.名称:实验室新风机箱 2.型号:XF-6-11(NO2.25#) 3.规格:风量： 2100立方米/时， 机外静压/扬程 200帕(Pa)，电机功率 0.37千瓦(KW) 4.减振底座形式、数量;减震器4个/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 6 | 离心式通风机 | 1.名称:实验室新风机箱2.型号:XF-6-12(NO2.5#)3.规格:风量： 257.6立方米/时， 机外静压/扬程 100帕(Pa)，电机功率 0.04千瓦(KW)4.减振底座形式、数量;减震器4个/台5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 7 | 柔性接口 | 1.名称:帆布接口 | m2 | 2.94 |  |
| 8 | 设备支吊架 | 设备支架制作安装 | Kg | 450.00 |  |
| 9 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈2.油漆品种:红丹防锈漆、铅油 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆一遍、铅油两遍 | kg | 1177.49 |  |
| 10 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道2.材质:镀锌3.形状:矩形4.规格:周长800以下5.板材厚度:0.5mm | m2 | 15.50 |  |
| 11 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道2.材质:镀锌3.形状:矩形4.规格:周长2000以下5.板材厚度:0.5mm | m2 | 65.00 |  |
| 12 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板通风管道2.材质:镀锌3.形状:矩形4.规格:周长2000以下5.板材厚度:0.6mm | m2 | 125.20 |  |
| 13 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温板2.绝热厚度:20mm | m3 | 4.50 |  |
| 14 | 碳钢阀门 | 1.名称:定风量文丘里阀 | 个 | 2 |  |
| 15 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常开防火阀2.规格:500*250 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 16 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常开防火阀2.规格:500*320 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 17 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀2.规格::320*250 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 18 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀2.规格::400*250 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 19 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭调节阀2.规格::200*160 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 20 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭调节阀2.规格::250*250 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 21 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭调节阀2.规格::320*200 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 22 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭调节阀2.规格::320*250 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 23 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭调节阀2.规格::320*320 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 24 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭调节阀2.规格::400*250 3.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 25 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开调节阀2.规格::200*160 3.支架制作安装 | 个 | 5 |  |
| 26 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开调节阀2.规格:320*200 3.支架制作安装 | 个 | 6 |  |
| 27 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开调节阀2.规格:320*250 3.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 28 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开调节阀2.规格:320*320 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 29 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开调节阀2.规格:400*200 3.支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 30 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开调节阀2.规格:400*250 3.支架制作安装 | 个 | 5 |  |
| 31 | 静压箱 | 1.名称:消音静压箱2.规格:1000*800*800 | 个 | 1 |  |
| 32 | 过滤器 | 1.名称:高效送风口 500m3/h | 台 | 1 |  |
| 33 | 过滤器 | 1.名称:高效送风口 1500m3/h | 台 | 2 |  |
| 34 | 过滤器 | 1.名称:高效送风口 1000m3/h | 台 | 2 |  |
| 35 | 碳钢罩类 | 1.名称:百级层流罩2300*1500 | 个 | 1 |  |
| 36 | 流量仪表 | 1.名称:圆盘刻度式压差表 | 台 | 9 |  |
| 37 | 碳钢罩类 | 1.名称:百级层流罩2800*1500 | 个 | 1 |  |
| 38 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶排风口2.规格:630*320 | 个 | 1 |  |
| 39 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶排风口2.规格:400*250 | 个 | 1 |  |
| 40 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶新风口2.规格:630*320 | 个 | 1 |  |
| 41 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶新风口2.规格:200*200 | 个 | 1 |  |
| 42 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶新风口2.规格:320*200 | 个 | 1 |  |
| 43 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶排风口2.规格:200*200 | 个 | 3 |  |
| 44 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶排风口2.规格:400*400 | 个 | 2 |  |
| 45 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:可调百叶回风口2.规格:200*200 | 个 | 1 |  |
| 46 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:可调百叶回风口2.规格:200*400 | 个 | 4 |  |
| 47 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:可调百叶回风口2.规格:300*300 | 个 | 1 |  |
| 48 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:可调百叶回风口2.规格:300*400 | 个 | 2 |  |
| 49 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:散流器送风口2.规格:200*200 | 个 | 2 |  |
| 50 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:散流器送风口2.规格:300*300 | 个 | 3 |  |
| 51 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:散流器送风口2.规格:400*400 | 个 | 2 |  |
| 52 | 镀锌钢管 | 1.室内镀锌钢管(螺纹连接)DN32；2.管道及管件安装； 3.管道压力试验，消毒、冲洗。 | m | 46.60 |  |
| 53 | 螺纹阀门 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1 |  |
| 54 | 螺纹阀门 | 1.材质:铜质2.型号、规格: 闸阀DN32 | 个 | 8 |  |
| 55 | 螺纹阀门 | 1.材质:铜质2.型号、规格: 泄水阀DN32 | 个 | 1 |  |
| 56 | 显示仪表 | 能量计算仪 | 台 | 1 |  |
| 57 | 螺纹阀门 | Y型过滤器安装 DN32 | 个 | 1 |  |
| 58 | 温度仪表 | PT100温度传感器 | 支 | 2 |  |
| 59 | 压力仪表 | 就地压力表 | 台 | 4 |  |
| 60 | 电动调节阀执行机构 | 电动三通调节阀安装 DN32 | 个 | 1 |  |
| 61 | 流量仪表 | 电磁流量计DN32 | 台 | 1 |  |
| 62 | 温度仪表 | 温度计 | 支 | 4 |  |
| 63 | 软接头（软管） | 不锈钢软接头DN32 | 个 | 4 |  |
|  | 恒温恒湿实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1.名称:新风机组2.型号:ZMP-350 3.规格::风量： 350立方米/时， 机外静压/扬程 75帕(Pa)，电机功率 15w 4.减振底座形式、数量;减震器4个/台 5.支架制作安装 | 台 | 1 |  |
| 2 | 空调器 | 1.名称:恒温恒湿精密空调2.型号:-SUC13I 3.规格:风量： 3300立方米/时，冷量13.3KW,电加热量8KW,电加湿量：5Kg/h, 机外余压 120帕(Pa) 4.减振底座形式、数量;减震器4个/台5.支架制作安装 6含配套设备温湿度记录系统一套 | 台 | 1 |  |
| 3 | 配套设备 | 恒温恒湿实验室配备一套温湿度记录仪：包含温湿度记录仪1个、温湿度传感器1个、管理软件一套、数据线等 | 套 | 1 |  |
| 4 | 配套系统 | 漏水检测及水处理部分 | 套 | 1 |  |
| 5 | 复合型风管 | 1.名称:单面彩钢板20mm酚醛保温风管 2.材质:单面彩钢板20mm酚醛保温3.形状:矩形4.规格:周长1300以下5.板材厚度:0.6mm | m2 | 1.55 |  |
| 6 | 复合型风管 | 1.名称:单面彩钢板20mm酚醛保温风管2.材质:单面彩钢板20mm酚醛保温3.形状:矩形4.规格:周长2000以下5.板材厚度:0.6mm | m2 | 11.70 |  |
| 7 | 复合型风管 | 1.名称:柔性伸缩铝箔通风管道2.材质:柔性伸缩铝箔 3.形状:圆形 | m2 | 1.55 |  |
| 8 | 柔性接口 | 1.名称:帆布接口 | m2 | 0.50 |  |
| 9 | 设备支吊架 | 设备支架制作安装 | Kg | 130.00 |  |
| 10 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈2.油漆品种:红丹防锈漆、铅油 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆一遍、铅油两遍 | kg | 130.00 |  |
| 11 | 铜管 | 1.安装部位:室内2.介质:环保冷媒3.规格、压力等级:去氢磷铜无缝管；（含管件） Φ15.88 4.连接形式:氮封焊接5.压力试验及吹、洗设计要求:进行气密性试验及气洗 | m | 20.30 |  |
| 12 | 铜管 | 1.安装部位:室内2.介质:环保冷媒3.规格、压力等级:去氢磷铜无缝管；（含管件） Φ19.05 4.连接形式:氮封焊接5.压力试验及吹、洗设计要求:进行气密性试验及气洗 | m | 20.30 |  |
| 13 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:15.88mm 19.05mm | m3 | 0.14 |  |
| 14 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃布2.厚度:0.5mm 3.层数:一层4.对象:管道 | m2 | 10.00 |  |
| 15 | 静压箱 | 1.名称:消音静压箱2.规格:1300*800*800 | 个 | 1 |  |
| 16 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开调节阀2.规格:400*250 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 17 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动密闭调节阀2.规格::200*200 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 18 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开调节阀2.规格:500*250 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 19 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常开防火阀2.规格:500*320 3.支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 20 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶新风口2.规格:200*200 | 个 | 1 |  |
| 21 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:可调百叶回风口2.规格:400*250 | 个 | 5 |  |
| 22 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:侧送风口2.规格:400*250 | 个 | 5 |  |
|  | 施工技术措施项目 |  |  |  |  |
| 1 | 里脚手架 | 内墙脚手架 高度3.6m上 | m2 | 11114.69 |  |
| 2 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架~基本层3.6m～5.2m | m2 | 4456.00 |  |
| 3 | 垂直运输 | 建筑物垂直运输 檐高30m内 | m2 | 5097.51 |  |
| 4 | 脚手袈搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |
|  | 施工组织措施项目 |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 行车、行人干扰增加费(限市政) |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 提前竣工增加费 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 工程定位复测费 |  | 项 | 1 |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |

三、主要材料推荐品牌

| 设备主材品牌一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 推荐品牌 |
| 1 | 50mm手工金属面单面玻镁岩棉夹芯彩钢板 |  |  | 林森/协多利/格满林 |
| 2 | 50mm手工金属面岩棉夹芯彩钢板 |  |  | 林森/协多利/格满林 |
| 3 | PVC卷材 |  |  | 阿姆斯壮/得嘉/洁福 |
| 4 | 不锈钢传递窗 |  |  | KLC/苏净安泰/博莱尔。 |
| 5 | 落地不锈钢传递窗 |  |  | KLC/中春/苏净/协多利 |
| 6 | 组合式净化空气处理机组 |  |  | 国祥、SCIS、麦克维尔 |
| 7 | 室外小型冷热水机组（热泵） |  |  | 约克、特灵、开利 |
| 8 | 中效排风箱 |  |  | 顶裕、科禄格、恒驰 |
| 9 | 高效送风口 |  |  | KLC、苏净安泰、美埃 |
| 10 | 舒适空调（多联机） |  |  | 格力、大金、麦克维尔 |
| 11 | 净化通风管道（钢板品牌） |  |  | 宝钢、鞍钢、武钢 |
| 12 | 配电箱 |  |  | ABB、西门子、施耐德 |
| 13 | 电线电缆 |  |  | 中策、江南、上上 |
| 14 | LED洁净灯 |  |  | 光明、飞利浦、迅达牌 |
| 15 | LED格栅荧光灯 |  |  | 雷士、飞利浦、松下 |
| 16 | 照明开关,插座 |  |  | 西门子/正泰/ABB |
| 17 | 控制箱体 |  |  | 威图、西门子、东安 |
| 18 | 控制器 |  |  | 西门子、江森、霍尼韦尔 |
| 19 | 变频器 |  |  | ABB、西门子、丹佛斯 |
| 20 | 触摸屏 |  |  | 西门子、威纶、江森 |
| 21 | 电动比例三通阀 |  |  | 西门子、江森、霍尼韦尔 |
| 22 | 恒温恒湿温湿度传感器 |  |  | 罗卓尼克、西门子、维萨拉 |
| 23 | 净化空调温湿度传感器 |  |  | 西门子、维萨拉、SETRA |
| 24 | 电动调节阀执行 |  |  | BELIMO、西门子、霍尼韦尔 |
| 25 | 定风量文丘里阀 |  |  | Controlsmart、菲尼克斯、阿自 |
| 26 | 不锈钢截止阀 |  |  | 埃美柯、沪工、飞轮 |
| 27 | 玻璃钢离心风机 |  |  | 顶裕、科禄格、恒驰 |
| 28 | 钢架40×60×1.5 |  |  | 宝钢、鞍钢、武钢 |
| 29 | 钢板 |  |  | 宝钢、鞍钢、武钢 |
| 30 | 恒温恒湿精密空调 |  |  | 赛思/佳力图/艾默生 |
| 31 | 组合式净化空气处理机组 |  |  | 国祥/麦克维尔/SCIS |
| 附属工程品牌一览表 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 品牌 |  |
| 1 |  | 乳胶漆 | 立邦（新时丽17公斤装）、大宝（工时丽20公斤装）、多乐士（家丽安20公斤装） |  |
| 2 |  | 800*800玻化砖 | 东鹏、新中源、冠军 |  |
| 3 |  | 硅钙板 | 虎牌/雪花/江南 |  |
| 4 |  | 600*600防滑地砖 | 东鹏、新中源、冠军 |  |
| 5 |  | 钢化玻璃 | 国产优质 |  |
| 6 |  | 成品木制单开门 | 国产优质 |  |
| 7 |  | 净化成品钢板门 | 兴晨/兴铁/万博得 |  |
| 8 |  | 成品木制子母门 | 国产优质 |  |
| 9 |  | 给排水管 | 伟星、金德、中财 |  |

- 三、主要技术参数要求及设计依据

- （一）、设计依据

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。

- 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）。

- 《科学实验室建筑设计规范》JGJ91—93

- 《实验室建筑技术规范》GB 50346-2004

- 《化学品理化及其危险性检测实验室安全要求》GBT 24777-2009

- 《民用建筑节能设计标准》（采暖居住建筑部分）（DBJ 01-605-2000）；

- 《洁净室施工及验收规范》（BG 50591-2010）；

- 《工业设备及管道绝热工程施工规范》（GB50126－2008）；

- 《工业金属管道设计规范》（GB50316-2000（2008版））；

- 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）；

- 《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）；

- 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009版本)；

- 《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013；

- 《医药工业洁净厂房设计规范》 GB 50457-2008；

- 《疾病预防控制中心建筑技术规范》 GB 50881-2013；

- 《排风柜》（JB/T 6412-1999）;

- 《实验室变风量排风柜》（JG/T 222－2007）；

- 《科学实验室建筑设计规范》（JGJ 91-93）；

- 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

- 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

- 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

- 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

- 《建筑物电子信息防雷技术规范》(GB50343-2012)

- 《机械工厂电力设计规范》(JBJ6-96）

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002) (12版)

- 《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011)

- 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998

- 《氢气站设计规范》GB50177-2005

- 《乙炔站设计规范》GB50031-1991

- 《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011.

- （二）、实验室装修系统技术要求

- 1、墙面材料说明

（1）、负一层实验室新建120mm砖墙和轻质混凝土加砌块（泡沫砖见详图），所有墙面（含原墙面）为乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍）；“▲”走廊为新建100mm玻璃隔断（500mm砖墙+2600高玻璃隔断+不锈钢包边12mm落地钢化玻璃）和原墙刷乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍）；公共区域、楼梯间为乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍）。

（2）、一层实验室走廊新建120mm砖墙和轻质混凝土加砌块（泡沫砖见详图），隔墙均为120砖墙，所有墙面（含原墙面）为乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍）；公共区域、楼梯间为乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍）。

（3）、二层实验室走廊新建120mm砖墙,所有墙面（含原墙面）为乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍）；公共区域、楼梯间为乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍）；温度实验室1、2为新建50mm岩棉夹心保温钢板墙，恒温恒湿实验室为50mm岩棉夹心保温钢板墙。

（4）、三层实验室走廊所有墙面（含原墙面）为乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍）；公共区域、楼梯间为乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍）。

（5）、“▲”走廊隔断：四、五、六层走廊隔断立板采用50系列手工中空玻镁夹芯彩钢板；

（6）、实验室隔断：实验室内部隔断采用50系列手工岩棉夹芯彩钢板；

（7）、公共区域及原墙体刷乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍）,四，五、六层洗涤室原墙刷防水乳胶漆；

（8）、手工板四边以镀锌钢板内衬封闭，板框材料厚度不小于0.5mm，夹芯板内玻镁板单层厚度≥5mm；彩钢板材质为镀锌冷轧钢板，厚度≥0.5mm；彩钢板颜色中标后具体沟通；

（9）、彩钢夹芯板于出厂前须于烤漆彩钢板表面贴PE保护膜，以防污损烤漆钢板表面；

（10）、彩钢夹芯板需具有保温、消音、防潮、平整、光滑、不产尘等特点；

（11）、彩钢板的整体强度要好，芯材不能外露，安装后不扭曲，不变形。作为顶棚的手工板应吊装牢固，能满足检修人员的行走强度。整体装配后的彩钢板洁净室送风时不得有变形；

（12）、彩钢夹芯板采用中字型拼接，板缝及开孔处全部采用密封硅胶填实，确保洁净室的气密性，不漏风，不易受外界污染。

- 2、顶面材料说明

（1）、负一层实验室、楼梯间为原顶刷乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍），公共区域+走廊为600*600mm硅钙板吊顶。

（2）、一层东面实验室、楼梯间为原顶刷乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍）；走廊、接样区、电梯厅采用石膏板顶；西面实验室及走廊采用为600*600mm硅钙板吊顶。

（3）、二层实验室、楼梯间为原顶刷乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍）；电梯厅为石膏板吊顶：走廊为600*600mm硅钙板吊顶；恒温恒湿实验室为50mm岩棉夹心保温钢板+600*600*0.8mm微孔铝板吊顶。

（4）、三层办公室、楼梯间为原顶刷乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍）；走廊600*600mm硅钙板吊顶；电梯厅会议室采用石膏板吊顶。

（5）、四层ICP-MS分析室及其前室和六层吊顶采用50系列手工岩棉夹芯彩钢板；四层和五层实验室、走道吊顶采用600*600硅钙板吊顶；四层和五层电梯厅采用石膏板吊顶。

（6）、本项目手工板四边以镀锌钢板内衬封闭，板框材料厚度不小于0.5mm，夹芯板内玻镁板单层厚度≥5mm；彩钢板材质为镀锌冷轧钢板，厚度≥0.5mm；彩钢板颜色中标后具体沟通；

（7）、彩钢夹芯板于出厂前须于烤漆彩钢板表面贴PE保护膜，以防污损烤漆钢板表面；

（8）、彩钢夹芯板需具有保温、消音、防潮、平整、光滑、不产尘等特点；

（9）、彩钢板的整体强度要好，芯材不能外露，安装后不扭曲，不变形。作为顶棚的手工板应吊装牢固，能满足检修人员的行走强度。整体装配后的彩钢板洁净室送风时不得有变形；

（10）、彩钢夹芯板采用中字型拼接，板缝及开孔处全部采用密封硅胶填实，确保洁净室的气密性，不漏风，不易受外界污染。

（11）、公共区域原顶刷乳胶漆（腻子底涂+乳胶漆两遍）

- 3、地面材料说明

（1）、负一层实验室、走廊、公共区域为30mm厚1：3干硬性水泥砂浆+ 800*800地砖（配地砖踢脚线）。

（2）、一层西面实验室、走廊为30mm厚1：3干硬性水泥砂浆+ 800*800地砖（配地砖踢脚线）；东面实验室、走廊、公共区域、楼梯间为原地面。

（3）、二层实验室部分为原地面，实验室1+温度室+长度实验室1+温度实验室1为30mm厚1：3干硬性水泥砂浆+ 600*600地砖（配地砖踢脚线）；走廊、公共区域、楼梯间为原地面；恒温恒湿实验室为自流平地面找平及打磨+2.2mmPVC卷材地板(完成面与其他地面齐平)，机组间为30mm挤塑板保温层+600*600*35mm架空地板。

（4）、三层办公区、走廊、公共区域、楼梯间全为原地面。

（5）、四层，五层主要功能间和六层全部房间，地面采用厚2.2mm PVC卷材地板，并以无缝焊接工艺铺设，铺设时上墙100mm，卷材顶部安装橡胶收口条，部分房间为原地面；

（6）、敷设PVC地面之前，做水泥自流平地面。

（7）、公共区域采用原地面。

- 4、彩钢板墙面辅材要求

（1）、彩钢夹芯板与地面连接采用槽铝与地面固定。

（2）、顶棚板与隔断立板连接处、隔断立板间转角及与地面连接处全部采用净化专用R50内圆弧铝型材修饰，不留死角。

（3）、接角处装内三通，所有外角采用铝合金型材外圆柱包裹，与内圆弧相接处装外三通，内圆弧逢门断头处装门封头；

（4）、铝合金型材采用电泳或喷塑铝材；

（5）、隔断立板天轨：铝合金，50mm宽，25mm高，厚0.6mm，隔断立板地轨：铝合金，50mm宽，25mm高，厚1.0mm；

（6）、吊顶吊装采用∮10全牙螺杆，吊杆需配∮10 C型花篮调节螺丝，吊杆中距横向小于等于1200mm，纵向小于等于2500mm。

- 5、实验室成品钢板门

（1）负一层实验室采用900/1500*2100mm钢化玻璃门，楼梯门采用1500*2100mm钢质防火门GFM(乙)，900*2100mm成品实木复合门；配套优质五金件；观察窗为6mm钢化玻璃，规格为1500*1000mm，下边框离地1000mm，采用铝合金窗框。

（2）一层实验室采用900/1500*2100mm成品实木复合门；配套优质五金件。

（3）二层实验室采用1200*2100mm子母成品实木复合门；配套优质五金件。

（4）四层实验室采用900/1200/1500*2100mm烤漆成品保温钢板门，楼梯门采用1500*2100mm钢质防火门GFM(乙)，900*2100mm含密码锁成品保温钢板门，900*2100mm防盗门；配套优质五金件；实墙需钢板门安装支架及包边处理；观察窗为6mm+4mm+6mm mm防火玻璃，规格为1500/1800*1000mm，室内隔墙观察窗为5mm厚钢化玻璃，下边框离地1000mm，采用铝合金窗框。

（5）五至六层实验室采用900/1200/1500*2100mm烤漆成品保温钢板门，钢板厚度1.0mm,铝蜂窝填充，设玻璃视窗。合适部位加装闭门器加强版并配有扫地条。双开门在不常开一侧上下加装不锈钢暗式插销；楼梯门采用1500*2100mm钢质防火门GFM(乙)；配套优质五金件；实墙需钢板门安装支架及包边处理；观察窗为6mm+4mm+6mm mm防火玻璃，规格为1500/1800*1000mm，室内隔墙观察窗为5mm厚钢化玻璃，下边框离地1000mm，采用铝合金窗框。

（6）P2（含缓冲间）、无菌室（含辅助间）及PCR(样品制备区、产物扩增区）进出门加装闭门器。

- 6、实验室成品观察窗材质说明

走廊应采用6+4+6mm防火玻璃，内隔墙固定观察窗采用5mm厚钢化玻璃铝合金弧线固定窗。窗体底边均距地1000mm.四周黑色丝印，窗料为喷塑铝合金。玻璃窗应具有内充惰性气体加干燥剂，密封效果好，不起雾的特点。观察窗安装完成后，玻璃应与墙板齐平符合净化不积尘要求并方便清洁的要求。

- 7、传递窗材质说明

- 全不锈钢材质，外箱体为1.2mm厚钢板结构，内部为1.2mm不锈钢（SUS304），窗门为双面玻璃，表面平整光洁，外形美观、使用寿命长。

- 两则门带有电子互锁使两侧门不能同时打开。

- 箱体两则装有开门信号指示灯，可知道对面门的开启情况。

- 传递窗上装有专用密封条，确保气密性，传递窗内四周圆角。

- 带3*8W紫外杀菌灯。

- 普通传递窗型号：外形尺寸（W×D×H） 700*500*590mm，内部尺寸（w×D×h）500*500*500mm。

- 落地传递窗定制。

- 8、拆除工程

1、负一层、三层拆除实墙及原墙面面层铲除，原顶面面层铲除，门洞等类零星修补、垃圾清运费（根据实际工作量计算）。

2、一层、二层、四层~六层拆除实墙及原墙面面层铲除，原顶面面层铲除，卫生间拆除，门洞等类零星修补、垃圾清运费（根据实际工作量计算）。

- 9、卫生间工程

1、卫生间墙面采用300×600mm墙砖铺贴；卫生间顶面采用铝合金吊顶铝板600*600×1.0m；卫生间地面采用600*600地砖铺贴。

- （三）、微生物实验室空调通风系统技术要求

台州市设计参数：

夏季：

室外干球温度：30.3℃、室外湿球温度：27.3℃、风速：5.2m/s、大气压力：99730Pa；

冬季：

室外干球温度：0.1℃、室外相对温度：72%RH、风速：5.3m/s、大气压力：101290Pa；

本项目微生物实验室主要包括无菌室1、无菌室2、PCR实验室、P2实验室。

“▲”微生物实验室技术要求

| 房间 | 洁净级别 | 温度℃ |  | 相对湿度 % |  | 换气次数 | 截面风速 | 新风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 |  |  |  |
| 无菌室 （一、二） | 整体万级、局部百级 | 24-26 | 20-22 | 50-65 | 30-50 | ≥25 | ≥0.2m/s,离台面20cm或离地面80cm | 40m3/h.r和维持压差取大值 |
| P2实验室 | / | 18-28 |  | 30-70 |  | / | / |  |
| PCR实验室 | / | 18-28 |  | 30-70 |  | / | / |  |

“▲”洁净房间的送风必须要经过三级过滤后才能送到洁净房间，其中初、中效过滤器安装在空气处理机内，末端高效过滤器安装在房间顶部的高效送风口。洁净室必须维持一定的正压,生物安全实验室和PCR实验室根据图纸设计为负压；不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的静压差为5Pa，洁净区与室外的静压差为10Pa。为保证房间人员的鲜风量标准，设置新风导入管道及风阀，新风先经过中效过滤后进入空调机组，与回风在混合进行处理后送到房间，排风经中效过滤后排到室外。新风入口均设计电动密闭调节阀，机组停止运行时，电动阀关闭。

- 冷冻水型净化空调系统技术要求

（1）、组合式净化空调机组技术参数（无菌室）：

| 编号 | 服务区域 | 送风量(CMH) | 新风量 （CMH） | 机外 余压 (Pa) | 冷量 (kw) | 热量 (kw) | 电加热(kw) | 加湿量 （Kg/h） | 机外余压 （Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JHKT-01（洁净) | 无菌室1、2 | 3250 | 450 | 480 | 19 | 20 | 6 | 3.5 | 1000Pa |

（2）、组合式净化处理箱机组：

外观要求：机组外表面为静电油漆喷涂，双面彩钢板中间聚氨酯保温填充，容重不小于50Kg/㎡，双面钢板厚度0.5mm，保温导热系数λ≤0.018KCAL/m.H.K,内外表面光滑，无破损划伤、变形，颜色均匀。

机组外表面保温效果符合要求，无冷桥现象，个功能段之间连接安装良好，严密不漏风，机组外表面不得有外露的螺丝头或者螺母。

机组底座要求采用型钢做承重，要求平整，中检根据受力情况做横向加固，保证机组运行时不变形或者震动。

- 采用性能优越的品牌净化机组产品。

- 洁净空调机组功能段包括混风段（新风段）、初效过滤段、表冷段、电加热段、加湿段、风机段、均流段、中效过滤段、出风段；

- 50#铝合金框架结构+双面保温板结构，无冷桥设计；

- 宽广的表冷器，采用亲水膜铝翅片，确保了高度敏感的冷却能力。低流速的送风速率使制冷效果达到最优；积水盘采用304不锈钢材质，厚度不低于1.5mm，能有效盛接冷凝水，不得外露，并配存水弯，存水弯能产生120mm水柱负压，满足机组运行要求，要求倾斜安装，能够有效排出积水盘中的水。

- F8化纤中效过滤器,并且使用寿命长；

- 95mmG4铝框初效过滤器

- PTC电加热，不积尘，加热效果好；

- 保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%，机组采用专利榫头双柱箱体设计。

- 面板通过榫头双柱结构+绝热橡胶结构设计，使内壁板与外界金属完全隔离，面板内采用高密度聚胺脂发泡，杜绝冷桥。国家级测试中心漏风率报告，冷桥因子达欧标TB2级，传热系数达欧标T2级。

- 机组应包括空气循环、过滤净化系统，还包括制冷系统，除湿系统，通风装置和其他控制微生物自身的措施系统。空调机组在试验工况下运行，应在3min 内排出水来。排水装置必须排水方便，排尽水后水盘不积水，停机后，不得漏气倒灌。各级空气过滤器的安装不得使用木制品，拆卸必须方便、快速。

- 安装需考虑运行维护、更换配件、检修的便捷性。

（3）、室外小型冷热水机组（热泵）

“▲”1、采用高效直流变频压缩机，利用先进的变频驱动技术，保证了压缩机运转的稳定性。变频压缩机的容量变化范围高达15%~120%, 超宽的变化范围满足住宅负荷变化需求，当室内负荷需求减小时，变频压缩机自动运行在低频状态下，节能高效更省钱。不但采用了高效变频压缩机，同时双风扇均配置了高效、低噪音的直流变频电机，风扇电机转速无极调节，使风量调节和容量调节完全匹配，双风扇电机运行更精确、更节能。

2、采用无淘汰期的R410a环保冷媒，保护环境，没有淘汰期限，安全无伤害。

3、低噪音设备，满负荷运行状态下运转音低至54分贝，部分负荷运行状态下更是可低至40分贝。

4、机组标准配置了水泵、膨胀罐、水流开关，并附送安全阀、补水阀和Y型过滤器，节约机房面积，安装方便快捷。

5、标配30Pa机外静压，可轻松解决有百叶遮挡的安装需求，可有效弥补风压损失，避免气流短路，同时可以有效抵抗高层住宅的季风影响。

6、采用模块化设计，最多4个模块组合，不同型号任意混拼。

7、机组自带RS485接口，可通过Modbus协议，轻松接入集中监控系统,方便用户实时掌控机组信息。

“▲”（4）、实验室能源监控管理系统

4.1管理方式

4.1.1能源管理系统应面向用能过程进行管理

4.1.2可分解出各项KPI（EPI）指标来监测和分析用能情况。

4.1.3可通过可视化能源数据，标杆对照用能，以及利用各种分析算法各单元进行能源使用的管理，来达到合理规划能源使用，节省能源成本提高生产效率的目的。

4.2现场仪表

4.2.1电磁流量计：

a出厂默认标准四电极 (内置空管检测电极与接地电极) 确保测量稳定，精准。

b ECC电极清洗功能, 自动清洗导电介质黏附, 确保电极面的清洁。

c测量值：同时显示瞬时流量、累计流量、流速、单位、报警、错误信息等。

d EPD空管检测功能，确保仪表工作在满管状态，测量稳定，可靠。

d测量参数

口径范围：DN25-DN2400

测量精度： ± 0.5%

内衬类型： PTFE, 聚氨酯

e操作条件

海拔高度：符合IEC61010-1 Ed.3 标准

抗振性：符合DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64 标准

EMC：符合EN 61326 系列标准和NAMUR 推荐的EMC (NE21)

4.2.2PT100 温度传感器

a 测量范围：-200～600摄氏度测温范围

b测量精度：A级精度

c 温度变送器，CvD校正功能，双传感器最终温差精度0.04摄氏度

4.2.3 能源计算仪：

a与体积流量计和两个温度传感器组合工作。

b应用在供热和供冷回路中对能量数据进行采集计算和记录。

c带有能量计费功能，可以设置计费方式、时段、费率。

d水的能量计算遵循IAWPS-IF97最新规则。

e带温度传感器CvD校准功能，两个温度传感器温差精度达到0.04度。

f带Modbus RTU和Modbus TCP总线输出。

g自带内部存储，可以存储260天能源数据和至少1600条系统事件。

4.3整体系统特点

（1）具有传统仪表的高准确度，确保测量的准确性。

（2）具有无纸记录仪的能源管理系统可扩展性强，初期投入低。

（3）能源管理系统，组态简易，可靠性高。

（4）能源管理软件可以监测整个单位的所有用能状况，综合分析，标杆对照，通过ISO50001/GB/T23331《能源管理体系》的持续改进概念来提高用能效率。

“▲”备注：针对电磁流量计、PT100 温度传感器、能源计算仪必须为同一品牌。

- 2、P2、PCR送排风系统技术要求

（1）、新、排风机组技术参数（P2、PCR实验室）：

| 编号 | 服务区域 | 风量(CMH) | 机外余压(Pa) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XF-6-11 | PCR实验室 | 2100 | 200 | 新风机箱(带初效) |
| PF-6-11 |  | 2147 | 200 | 高效过滤排风机箱 |
| XF-6-12 | P2实验室 | 257.6 | 100 | 新风机箱(带初效) |
| PF-6-12 |  | 620.8 | 200 | 排风机箱 |

（2）、新、排风机组技术要求：

新风机组采用低噪音风机箱体、P2实验室采用普通排风机箱体（低噪音）、PCR实验室采用高效过滤排风机箱（低噪音）。所有新、排风机箱均采用低噪音风机箱。

- 3、微生物空调系统风管技术要求

- 空调风管采用优质镀锌钢板制作，材料应采用武钢、宝钢、马钢等品牌同级品；（成品运输现场组装）

- 除有特殊说明者外，风管各段衔接方式应采用共板法兰连接，法兰间用5mm厚自粘海棉密封垫密封，转角接头做成企口；

- 风管上安装各种调节配件时，必须注意将手柄、驱动器、控制器等配置在便于操作的位置，已便调适及维护。风口在安装后，系统未运行之前采用薄膜封盖，以防污染；

- 风管内表面必须平整光滑，不得在管内加固风管，咬接应采用联合角咬口，接缝必须涂密封胶，风管连接不应采用内法兰；

- 风管支吊架选材用料及施工应符合规范的要求，务求坚固稳定；具体形式和位置根据现场情况确定，风管支吊架或托架应设置于保温层的外部，并在其间镶垫木，以防产生冷桥，并避免在法兰、测孔、风阀等处设置支吊架托架；

- 镀锌钢板空调风管厚度及加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002的规定；风管保温前应采用漏光检测法对风管进行检漏(详见规范漏光法检测)；空调送、回风管保温采用B1级橡塑防火保温面料，厚度为25mm(±2.5%)；

- 加工风管用的镀锌板加工前必须用洗涤剂清洗，擦净、干燥后使用；

- 制作场地洁净，垃圾经常清扫，制作时手套不许有油污，镀锌板、风管不许在地面拖行，不准穿着鞋踏上已清扫干净的镀锌板面；

- 圆管直径或矩形管长边≤250mm风管制作完成后需用塑料布封住两端，存放在清洁的场地，安装时运入现场后再拆封口，圆管直径或矩形管长边>251mm风管安装前再次清扫干净后进行安装；

- “▲”风管安装之后、保温之前应进行漏风检查。送回风管用漏光法检查应无漏光，系统空调器漏风率不应大于1%。擦拭空调系统内表面采用不易掉纤维的材料；

- 依据图纸、设备采购清单及相关说明所示于风管系统上各指定位置配置净化空调风管；

- 4、高效过滤器

- 性能优越的品牌产品；

- “▲”采用无隔板的高效空气过滤器，过滤介质为PTFE，密封为耐酸碱和过氧乙酸的德国汉高热熔胶或相当的材料，外框材质为表面经过阳极处理的铝型材质。过滤效率≥99.99%，粒径≥0.5um 的微粒采样技术不得超过3 粒/min。过滤器的寿命不得低于2 年。

- 额定风量：500m3/h； 1000 m3/h；1500 m3/h

- 初阻力（Pa）：≤220

- 边长大于500mm的，其偏差为0，-3.2mm。

- 边长小于或等于500mm的，其偏差为0，-1.6mm。

- 深度尺寸偏差为﹢1.6mm，0

- 框架侧面与侧面垂直，其偏差不大于±3°。

- 过滤器端面及侧板平面应小于等于1.6mm，两端面平行度偏差应小于等于1.6mm。

- 接口可选择顶接或侧接。

- 5、百级层流罩

- 性能优越的品牌产品；

- 产品箱体材质：选用优质的静电喷塑1.0mm冷板制作。

- “▲”风机装置：采用层流罩专用高效直驱式离心4台德国进口EBM355风机，功具有震动小，运行稳定，低噪声免维护、工作寿命长达5万小时以上

- “▲”空气过滤装置：品牌铝框无隔板高效过滤器，过滤效率为：H14（MPPS），确保净化使用级别百级层流罩面风速0.45±0.1m/s.

- 控制系统：电子板直观显示控制。

- 自带内循环风机、低噪音；参数标准：静态百级。

- 箱体尺寸01： 2800×1500×400（由2台1400×1500×400箱体拼接合成）；箱体尺寸02： 2300×1500×400。

- 详细规格见图纸。

- 6、定风量文丘里阀“▲”

（1）送、回风定风量风量控制阀采用与压力无关型机械式文丘里阀。

（2）定风量文丘里阀在出厂前必须经过风量标定台严格进行风量精确标定。

（3）当文丘里阀前后两端的压降值发生变化时，应能自动平衡压力波动，在1秒内自动调节至设定的风量值，其误差范围应在±5%之内，而不因压降变化而有所变化（适用于压力变化范围在150-750Pa之内）。

（4）定风量文丘里阀风量控制精度在设定风量的5%之内。

（5）定风量文丘里阀风量控制范围保证所提供的最大处理风量与最小处理风量的可调比至少在15:1以上。

（6）所有用在送风系统的定风量文丘里阀，其阀体和阀芯应采用304不锈钢材料，316不锈钢阀杆。

（7）所有用在送风系统的定风量文丘里阀在出厂前完成阀体保温。

（8）所有定风量文丘里阀门安装前后无需直管段。

- 7、散流器、回风口及防雨百叶风口

- 回风口及防雨百叶采用铝合金材质；

- 8、洁净等级要求实验室下侧回风口

- 型式：采用库板安装格式风口，内置初效过滤网安装设计；

- 尺寸：按风量配置，自带手动蝶阀；

- 材质：采用铝合金烤漆材质或ABS塑料材质；

- 9、洁净等级要求实验室下侧排风口

- 型式：采用库板安装格式风口，内置初效过滤网安装设计；

- 尺寸：按风量配置，自带手动蝶阀；

- 材质：采用铝合金烤漆材质或ABS塑料材质；

- 10、空调通风系统安装技术要求

净化空调安装质量是净化采购成功创优的关键部分采购，要求按《通风与空调采购施工验收规范》和《洁净室施工及验收规范》施工。净化空机组安装在六楼顶部夹层内（专门机组间）

1）、净化空调系统的风管和部件要求表面耐腐蚀、不生锈、不产尘、不积尘，选择优质镀锌板能满足该要求。镀锌板表面不得有明显氧化层和针孔、麻点、起皮、起泡、镀层脱落现象。

2）、净化风管接缝易漏风、积尘，也不便于工作于清扫。加工中尽可能减少拼缝，不允许横向拼接缝。风管加固框只能高在风管外部，绝不能高在内部。

3)、净化空调系统风压高，要求密封性好，漏风少。可选择双咬口方式或常用的单咬口、立咬口、转角咬口、联合咬口等，风管咬接口均应涂密封胶或贴密封胶带。

此外，风管法兰翻边处最易出现开裂、孔洞，也要涂密封胶，防止漏风。法兰铆钉处易漏风，也要涂密封胶，并且只能用镀锌铆钉或有色金属铆钉，不能使用空心铆钉。安装在空调设备与管道、管道与高效送风口之间的柔软性短管是为了隔振和安装方便，全部使用不产尘、不积尘、不透气并且防火的氯丁玻纤布制作。

4)、净化风管密封性要求高，法兰螺钉孔和铆钉孔的间距应控制在100mm以内，并且四角要设螺钉。法兰制作要求直角拼接，不许采用45度角接。焊缝要牢固平直，平面平整，所选用的角钢一事实上是合格等边角钢，便于钻孔。风管清扫孔及风量、风压测定孔和过滤器前后的测尘、测压孔的数量和位置严格按照规范要求和检测要求布置。

5)、净化风管的制作场地要清洁干净，不能在露天作业。已制作好的风管、静压箱和配件，经过清洗干燥后要及时将两头用塑料膜封好，防止被尘污染，并且存放在室干净处，堆放整齐。配件清洁卫生前要作质量复检，检验接国标《通风空调采购质量评定表》进行并作记录。

6)、风管安装前要检查法兰是否平整，否则会漏风。安装过程式中，由于作业环境灰尘多，原封好的薄膜只能在相连接的同时去掉，待连接的另一端只能安装下一节时才可去掉，以免灰尘落在已清洗好的风管内。擦试风管的卫生用具只能用丝光毛巾、尼龙布等，不能使用易掉毛和带纤维的织物，清洗风管及配件不得使用酸、碱性洗涤剂，只能使用专用洗剂或中性工业浩然涤剂。

7)、净化风管的保温要在风管进行漏风检验无误后才能进行。保温材料采用聚乙烯板。保温层连接采用企口连接，不得在风管上钻孔。吊架横担要垫以大于等于保温层厚度的绝热木垫块，并做好防腐。保温后不得影响调节阀、防火阀的调节手柄使用以及高效送风口等。风管安装完结后，应逐个检查有无涂层破损处，对破损处修补涂沙头角并清洗干净。

8)、洁净室内高效过滤器的安装要等洁净室地面、吊顶、隔断、门窗装饰采购完成，净化空调系统和水、电、气等管线安装完毕，室内全面清理卫生干净后才能进行。安装前，吊顶、隔断、门窗、灯具、明装线管表面及地面都不得要进行清扫、擦试，用白绸布擦试检查无污物为合格；空调机房设施及房间擦拭干净；走管线的吊顶要清除杂物和尘土；净化空调系统的风管、阀门、风口及空调器内用白绸布擦拭检查无污为合格；吊顶上的技术夹层要全面清理干净。

9)、高效送风口及高效过滤器安装：高效送风口安装前需先划线、检查无误后、按不同规格在顶壁板上开出高效送风口长、宽（1-2）cm的方（矩）孔，送风口均为下装式，其翻边内加（50*5）橡塑楔形密封条，然后与壁板用螺栓、螺母均力压紧、保证严密不漏、并用塑料纸封住以保清洁。高效过滤器安装前不拆箱，待洁净室安装结束通过系统风后室内至少二次洁净后，才可准备安装高效过滤器。高效过滤器拆箱后按规格进行检漏无误后，才可安装，拆下高效送风口压紧螺栓加置整体式密封橡塑垫或楔形密封条后安装高效过滤器，轮番逐个均匀紧固螺母，使高效过滤器受力均匀，密封可靠。在调节过程中，将送新风量调节为大于排风量，产生正压。

10)、空调机组、风机箱等设备，应按要求做好减振、隔振、防噪等措施。

11)、安装在吊顶内的风机、净化空调等，在其附近的吊顶应设有足够大的检查、维修空间及孔洞。

12)、空调开机运转前先开启送、排风机，检查送排风机运转方向；检查初、中、高效是否安装正确。

13)、P2实验室和PCR实验室为先行开排风机，再开启送风机,送排风机为自动互锁。

14)、防火设计：

空调、通风系统的风管全部采用不燃材料制作，风管和保温材料，消声材料亦全部采用非燃材料或难燃材料。

- 11、其他技术要求说明

- 依据图纸、设备采购清单及相关说明所示于风管系统上各指定位置配置各式风口；

- 依据图纸、设备采购清单及相关说明所示于风管系统上各指定位置配置各式阀门；

- 余规格详见设备采购清单，及其它相关技术条款及图纸。

12、验收

洁净实验室验收参照：洁净室施工及验收规范-GB50591-2010。

- （四）、恒温恒湿空调系统技术要求“▲”

1、概况：恒温恒湿系统在实验室二楼，总面积约42㎡；温度20±1.0℃、相对湿度30-70%RH；恒温恒湿实验室包含机组间、缓冲间、恒温恒湿实验室。

2、恒温恒湿精密空调技术要求

2.1恒温恒湿系统精密空调采用风冷直膨式精密空调。

2.2框架采用1.2mm钢板及型材，外涂深灰色环氧树脂，内衬吸音隔热材料。外壳采用1.2mm厚钢板，良好密封性，内衬隔热吸音材料，可防止气流泄漏及降低噪音。机组带有铰链的前门，容易打开，不需提供专用工具。分离平直安放拉手，就能提供正常的维护服务。

2.3精密空调采用绝对含湿量除湿技术。

2.4每台机组配置GPRS监控模块，可以远端下载程序，远程诊断。可建立远程服务中心，可以通过web云服务平台随时监控设备运行状态。

2.5控制器具有RS485串行接口，通信协议符合中国电信总局监控技术（YDN023-96）要求，协议开放；可方便地实现远程监控。

3、气流组织形式：系统采用顶送侧下回气流组织形式，即顶面微孔铝板送风、机组间架空地板直接回风。

4、风管风口：空调系统风管采用20mm酚醛保温单面彩钢板，风口采用单层百叶送风口。

5、实验室系统配备新风机组，满足不少于30m³/h.人。新风机组采用驻电极空气净化芯体，通风面在1.0m/s风速下，在0.5um粒径的颗粒捕集效率大于99%。在2.5m/s风速下，其风阻小于50Pa。

6、其他技术说明详见图纸及清单。

- （五）、实验室通排风系统技术要求“▲”

本项目理化实验室共4-6层，一共设置四套大的排风系统（排风机组放置在实验室楼顶），每套排风系统均配置消音器，排风机采用玻璃钢离心风机，每个实验室可以独立开关控制，排风机组系统采用变频调节，实验室气体经过活性炭吸附装置处理后排入大气，排风主管上设计电动密闭调节阀，当排风机组停止运行时，电动阀门关闭；五套排风系统及两套防爆排风系统。

- 1、玻璃钢变频离心排风机技术要求

- 具体配置和详细参数，参照详细设计图纸和设备参数清单:

- 实验室排风机的选择需满足排风量、全压的要求：

- 风机选用优质耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求。风机其整体应为玻离纤维（FRP）耐酸碱树脂制作，其叶轮为翼型离心式，风机效率75%以上；

- 风机全压效率与静压效率比值需小于10﹪内；

- 选用的风机须满足节能的需要。

- 所有的排风机全部安装在楼顶，实验室的排风必须实现高空排放,排风机的外部排风口应远离实验室新风机组的新风口并设置在主导风的下风向，应有防雨、防雷设计，但不应影响气体直接向上空排放。

- 风机结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长；运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠，风速、风量稳定；

- 风机马达为专用马达，配置电机防水、防尘、使用寿命长，危险气体室所用风机应采用防爆风机；

- 每台排风机可独立操作及运行；

- 风机配置阻抗型消声器，并具有耐腐蚀作用，采用软接头柔软连接，并对风机采取减震措施；

- 所有实验室排风机带变频装置，自动调节排风量；

- 风机的选择应考虑楼顶承重要求。

- 其风机安装后运转噪音距离1M处需小于85 dBa。

- 风机需检附叶轮动平衡报告书及性能测试报告书，转子动平符合：ISO1940之1G2.5等级。性能测试依AMCA210-99之规范。

- 风机底座采用钢架焊接成形制作，表面以环氧树脂粉末静电喷涂，电机安装采用可调节式固定。

- 风机含共同底座和弹簧减震器，同时风机配有排水口。

- 成品保护

- 2、活性炭处理技术要求

排风系统需要进行净化处理，在楼顶排风机连接处连接活性炭过滤器。箱式结构，符合现场安装条件，过滤器设置检修门，便于更换过滤物质和检修。

活性碳过滤器要求：

颗粒规格φ3.4—φ4.5

表面流速： 2m/s左右、不大于3m/s。

过滤方式：三级过滤

填充密度：0.45-0.55g/cm3

比表面积：500-1100m2/g

强度：不小于90%  水分：不大于10%

材质：PP材质

- 3、PP抗腐蚀性排风管技术要求

- 排风系统要求严密不漏风，由供方对管道、设备、控制系统进行安装、调试。实验室排风管道采用PP耐腐蚀风管，PP板材为厚度≥4mm，该风管耐酸碱 、耐有机溶剂性能较好,保证通风管道符合实验室规范要求。

- 当排风管道通过不同防火分区时需设计防火阀，防火阀采用70度常开防火调节阀，所有防火阀均带消防信号输出。一般情况下，防火阀的安装依据图纸；但是施工方应根据现场情况相应的防火要求设计、安装防火阀。

- 所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，详见《国标风管支吊架》03K132，管架与楼板之间采用膨胀螺栓固定。风管和设备都应配置相应的支吊架和减震器，保证系统运行时不产生震动，确保实验室内的噪音满足要求（小于60分贝）；风管支架安装间距不超过2米。

- 风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。

- 安装调节阀、蝶阀（防腐材料制作而成）、70度常开防火阀等调节配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置，防火阀安装时气流方向应正确，保证阀板转动灵活，连接风管不变形，安装时应设有单独的支吊架。

- 支托吊架的安装：吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成；斜撑的材料为角钢；吊杆采用圆钢；扁铁用来制作抱箍。支架、托吊架制作完毕后，应进行除锈，刷一遍防锈漆。风管的吊点应根据吊架的形式设置，采用膨胀螺栓法。

风管和配件板材厚度要求（mm）

| 圆 形 风 管 |  | 矩 形 风 管 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风管直径D（mm） | 板材厚度（mm） | 风管大边b（mm） | 板材厚度（mm） |
| D≤200 | 3 | b≤200 | 3 |
| 200＜D≤400 | 4 | 200＜b≤400 | 4 |
| 400＜D≤800 | 5 | 400＜b≤800 | 5 |
| 800＜D≤1250 | 6 | 800＜b≤1250 | 6 |
| ― | ― | 1250＜b≤2000 | 8 |

- 风管试验及检测

风管必须通过进行工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合下列规定：

- 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂。

- 形风管的允许漏风量应符合以下规定

低压系统风管           QL≤0.1056P0.65

中压系统风管           QM≤0.0352P0.65

高压系统风管           QH≤0.0117 P0.65

QL、QM：系统风管在相应工作压力下，单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m3/（h.m2）〕。

- 排风、低温送风系统按中压系统风管计算。

- 风管系统安装后，进行严密性试验，合格后进行下道工序。风管系统严密性试验以主、干管为主。本工程风管系统采用正压漏风检测法进行检测。

- 漏风检测方法：

- 漏风检测装置采用风管式，其检测装置采用孔板做计量元件。

- 漏风量测试装置的风机，其风压和风量应选择分别大于被测定系统或备的规定试验及最大允许漏风量的1.2倍。

- 漏风测试装置试验压力的调节，可采用调整风机转速的方法，也可采用控制节流装置开度的方法。漏风量值必须在系统经调整后，保持稳定的条件下测得。

- 风管式漏风量测试装置由风机、连接风管、测压仪器、整流栅、节流器和标准孔板等组成。

- 漏风量测定值为规定试验压力下的实测值，特殊条件下也可用相近或大于规定压力下的测试代替，其漏风量可按下式换算：Q0=Q（P0/P）0.65 ，其中P0—规定试验压力500Pa，Q0—规定试验压力下的漏风量，P—风管工作压力Pa，Q—工作压力下的漏风量。

- 风管及风管软连接应全部采用能耐酸碱的材料，并提供耐酸碱及防腐的耐受程度检测报告。

- 4、通风控制系统要求

（1）有效及时地从污染源排放有毒气体和颗粒。

（2）每个实验室应有不同的换气次数以保证实验人员的健康和安全。

（3）通过通风柜面板控制通风柜上电动阀的开启和关闭。

（4）室内噪音小于60dbA (离通风柜1米处检测)。

（5）每个实验室可以独立控制实验室排风口的开关。排风管道采用恒压控制，PLC根据排风压力与设定值比较变频控制排风机，保证房间正常排风量。

- 5、通风柜VAV控制系统

（1）通风柜的操作面开启区域，平均面风速达到：0.5M/S±15% 优于国家标准；

（2）面风速控制系统持续地监测通风柜实际排风量，根据视窗高度计算出视窗开口面积对应的排风量，当排风管道压力变化或视窗高度发生变化时,系统快速反应，且响应及稳定时间为≤1S；

（3）每个通风柜的顶部的变风量排风阀，应选用快速反应蝶阀，还应考虑到防腐、气密性及结构强度要求，所用的阀门应为模压一体成型PP材质碟阀，带气密环确保高气密性无啸叫；

（4）变风量蝶阀需采用优质品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高无啸叫，采用PP材质，具备高度防腐特性，直径315mm。

- 阀体采用PP模压一体成型高度防腐专为实验室通风柜排风设计，抗各类有机/无机蒸汽腐蚀；

- 执行器驱动方式：高速电动执行器全行程≤3秒，必须采用原装品牌执行器。

- 执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；

- 轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，与废气接触部分不允许有任何金属部件；

- 轴杆与蝶叶采用PP模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；

- 具有性能优良的密封挡环，保证高气密性和耐老化性；

- 受控于通风柜监控器，面风速控制精度：当前面风速设定值±10%；

- 噪音：低于55dB；

- 操作压力50-1000Pa，操作温度-18-55℃；

- 连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；

（5）面风速传感器

- 安装于通风柜一侧，实际测量通风柜面风速，测量范围：0-1m/s；测量精度±1.0%

- 传感器测量应采用热敏或热风式直接测量方式，内部含比对热敏模块可定期自动校核

- 传感器应有基准校核，不会随使用发生精度漂移

- 传感器安装应适用于各种不同通风柜类型

（6）位移传感器

- 控制系统必须采用调节窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性

- 高精度电位器带一条0.7mm钢丝，钢丝直连到调节门或者其配重上

- 调节门开关，电位器电阻改变，通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号

- 行程范围为0-1250mm，适用于通用通风柜调节窗

- 轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝

- 测量精度：0.25mm

- 可重复性：0.12mm

- 安装方式：固定支架或螺纹安装

- 6、其他技术要求

其他技术说明详见图纸及清单。

- 7、验收

实验室通风系统验收参照：暖通空调施工与质量验收规范GB50243-2002。

- （六）、舒适性空调系统技术要求

- 1、概况

4-6层理化实验室及面积比较大的实验室采用多联机系统，每层采用独立系统，内机采用四面吹风式空调，外机放在六楼顶部。系统采用开窗补充新风。

舒适性空调系统设计参数：

设计温度：夏季26~28℃；冬季18~22℃。

设计湿度：夏季≤70%RH；冬季-- -- 。

- 2、多联机组技术要求

2.1、基本要求

2.1.1空调系统在台州市气象参数条件下，应能满足多种运行负荷和工况的需要，达到室内设计参数规定的制冷、制暖效果。

2.1.2制冷运转范围：15℃～43℃(DB)；制热运转范围：-15℃～15℃(WB)。

2.1.3所投设备应符合如下供电条件：三相交流电电压为380V±10%，单相电电压为220V±10%，频率为50HZ。

2.2、多联机室外机

2.2.1压缩机必须采用知名品牌的压缩机，采用变频驱动技术，180度正弦波直流变速技术，在宽广的温度和压力范围内可高效运行。压缩机需带减震装置，维修方便。

2.2.2室外机冷凝风机应采用低噪音风机，可进行直流变速调节、运行宁静。

2.2.3机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行。

2.2.4机组应有隔振装置，维修方便，运行中有良好的润滑保障，并且运转过程中不得出现异常声响和振动。

2.2.5机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

2.2.6供电电源：380V±10% / 50Hz。

2.3、多联机室内机

2.3.1室内机根据图纸所列数量、制冷量数据进行匹配，室内机的数量不应改变，制冷量参数不得低于设计图纸参数要求。

2.3.2供电电源：220V±10% / 50Hz。

2.4、控制器要求

2.4.1每台室内机配置一台标准有线控制器，控制器固定在墙上，在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节和故障自我诊断功能。

2.4.2室外机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行状况，自动调节压缩机的运行，并联机组或有多台压缩机时，应能使各机组压缩机具有循环启动功能。

2.5、其他技术要求

2.5.1空调机组冷媒管最大长度，室内、外机安装高度差，等相关安装参数必须满足设计图纸的要求。

2.5.2制冷剂采用R410A环保制冷剂。

2.5.3蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

2.5.4冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

2.6、安装要求

2.6.1安装位置要求

1）、多联式空调系统室外机设置在屋面室外基础上，室外机必须布置在规定地点（详见各相关图纸）。

2）、室外机安装在基础上；支架底部设置排水槽，使室外机冬季融霜时排水汇集后集中排放，室外机的钢支架需做防腐处理。支架设计时需考虑电源和冷媒管行走空间、管线桥架、检修、防护等功能。

3）、管路的要求

①冷媒管道宜采用脱氧化磷无缝铜管及专用接头，管径应详细参照所选厂家产品的技术规格。

②冷媒管道必须氮封焊接，管道封好必须进行气密性实验和气洗操作，具体要求应详细参照各厂家的安装要求。

③冷凝水管应有不小于1%的坡度坡向凝水立管或泄水口，空调凝结水管采用适当管径的聚氯乙烯芯层发泡管及相关管件，用优质胶水粘接，保温材料与吊架同上款要求。安装遵守《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）。

- 3、其他技术要求说明

余规格详见设备清单，及其它相关技术条款及图纸。

- （七）、洁净室控制系统技术要求“▲”

- 1、洁净室（含PCR实验室）技术指标

满足洁净实验区空气洁净度要求和压力梯度要求，同时满足实验室关于温、湿度、噪声等要求。

| 功能区 | 房间名称 | 换气次数 | 洁净度（级） | 温度℃ | 湿度％ | 压差 | 噪声dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （次/h） |  |  |  |  |  |
| 无菌 | 无菌室1 | ≥25 | 万级 | 20-26 | 40-70 | +15pa | ≤60 |
|  | 无菌室2 | ≥25 | 万级 | 20-26 | 40-70 | +15pa | ≤60 |
|  | 缓冲间 | ≥25 | 万级 | 20-26 | 40-70 | +10pa | ≤60 |
| P2实验室 | P2室 | - | - | 18-28 | 30-70 | 微负压 | ≤60 |
|  | 缓冲 | - | - | - | - | 微正压 | ≤60 |
| PCR实验室 | 试剂准备区 | - | - | 18-28 | 30-70 | 微正压 | ≤60 |
|  | 样本制备区 | - | - | 18-28 | 30-70 | 微负压 | ≤60 |
|  | 扩增区 | - | - | 18-28 | 30-70 | 微负压 | ≤60 |
|  | 产物分析区 | - | - | 18-28 | 30-70 | 微负压 | ≤60 |

备注：P2\PCR实验室只控制压差(无需精确压差需求，微正压或微负压控制)，不考虑洁净度，温湿度控制由多联机空调系统解决。

- 2、空调通风系统的控制技术措施

净化实验室空调机组(无菌室)选用净化型组合式空调机组；空调系统采用全自动控制；每个空调系统可根据温湿度传感器的反馈数据，自动调节空调机组的比例阀、加热器、加湿器等，使实验室内的温湿度达到要求。

（1）冬季室内控制温度冬季20-22℃，相对湿度30-50%RH；

（2）夏季室内控制温度夏季24-26℃，相对湿度50-65%RH；

（3）中效过滤网堵塞报警、缺负保护报警、风机运行情况及过载报警；加湿器运行和故障查询等；

（4）PCR实验室排风机采用高效过滤排风机箱，排风机箱内设置高效过滤器，空调系统送风、排风通过自控控制系统实现联动控制。

（5）P2实验室采用普通低噪音排风机，系统送风与排风通过自动控制系统实现联动控制。

（6）其他实验室采用控制开关箱、就地开关控制实验室排风机组启动。

- （八）自动控制技术要求“▲”

- 1、施工内容及要求

普通实验室、ICP、PCR、P2实验室控制系统以及相关的安装调试工作。

- 系统深化设计

- 空调通风控制系统的制作安装

- 控制线缆及桥架、线管(KBG管及金属软管)的敷设安装

- 空调机、排风机强电控制柜的制作安装

- 强电线缆及桥架、线管(KBG管及金属软管)的敷设安装

- 整体系统调试

- 技术培训服务

PCR、P2、无菌室空调分别采用一套控制系统，PF-W-01、PF-W-02及末端设备采用一套控制系统，PF-W-03、PF-W-03及末端设备采用一套控制系统。

- 2、控制器

控制器电源：要求严格核算各模块消耗电流，配置有足够输出电流余量的高可靠电源。

电磁兼容性符合EMC规程的要求，应满足IEC 61000-6-2，IEC 61000-4-2，

IEC 61000-4-3，IEC 61000-4-4，IEC 61000-4-5，IEC 61000-4-6，EN50081-2规定的要求。

数字量、模拟量输入输出信号要求采用信号隔离器等隔离原件。

数字输入模块：24VDC直流输入，光电隔离型；

数字输出模块：24VDC，0.5A，继电器输出，光电隔离型。

模拟量输入模块：具备诊断功能。在整个温度范围内运行极限的误差/精度为±0.1%，基本误差极限不高于0.05%。

模拟量输出模块：具备诊断功能。在整个温度范围内运行极限的误差/精度为±0.12%，基本误差极限不高于0.02%。

- 3、控制箱体

采用1.5mm厚优质冷轧钢板折弯而成柜体(安装底板2.5mm厚),外经环氧树脂静电防腐喷涂处理，为确保防护等级为IP54，要求门框与门边所有接合处均采用聚氨酯发泡密封条进行密封，内设专用走线槽,设有各种信号端子、多路强弱电开关。柜体全框架结构，侧板、顶板、底板均可取下，以方便安装检修。具备防静电功能，具有快速拆装各种器件等功能。控制箱内配散热风扇及进气过滤网，保证柜内通风。散热风扇采用精度、长寿命双滚珠轴承，铝合金压铸防腐结构。

- 4、低压电器

低压电器设备，断路器及交流接触器应在标准容量配置的基础上留有30%的冗余量。

- 5、传感器

具体技术性能指标应达到： 温度测量精度不低于±1.0K（全测量范围内），风管温度测量范围应涵盖-35℃～70℃，相对湿度测量精度不低于±3%RH（全测量范围内），相对湿度测量范围应涵盖0～100%RH。采用4～20mA或0-10VDC的信号输出。

压力测量精度不低于±2%FS，采用4～20mA或0-10VDC的信号输出。

- 6、水管电动调节阀及执行器  采用西门子、江森、霍尼韦尔品牌

- 7、风阀执行器

扭矩均不小于5NM，比例调节型风阀执行器可接收DC4～20mA或DC0～10V的控制信号，并带阀位开度反馈信号0-10V信号；开关型执行器带阀位开和关状态反馈信号，工作电压DC/AC24V。

- 8、控制线缆

控制线缆根据控制信号种类及距离选用0.75mm2的多芯护套线缆。相关线管、桥架均采用热镀锌喷塑钢制，厚度不低于1.2mm。具体控制线缆规格、数量按照各投标单位的深化设计并满足控制要求为准。

- 9、变频器

采用风机水泵型专用变频器，配有液晶显示操作面板，安装于控制柜门板/变频器表面，便于操作。

- 10、组态软件

采用西门子、威纶品牌组态软件，能提供开放式数据通讯接口，图形采用动态画面显示，实时显示各位号运行参数及设备运行状态和故障状态(故障)报警信息自动弹出、故障诊断、报警状态闪烁显示)，数据刷新周期不大于1秒，应具有各空调机组工艺流程图。

- 11、触摸屏

采用西门子、威纶7”彩色触摸屏，中英文画面。触摸屏内置存储器，具有运行状态记录、故障诊断记录、报警状态闪烁显示。

- 12、传感器分布

空调机应包含(不仅限于)：、房间温湿度、排风压力、风流开关、等参数。

- （九）、控制要求“▲”

- 风机

  - 监控风机运行、故障状态。

1.2送风机，排风机以及新风电动密闭阀应进行电气联锁，联锁程序为：先启动送风机，同时开启新风电动密闭阀，再启动排风机；关闭时联锁程序应相反。

1.3 风机采用一键启停方式。

1.4 风机在故障状态下，自动关闭风机。

1.5排风机频率根据排风压力与设定值比较进行变频调节。

- 风阀

2.1、跟风机连锁的风阀，有开反馈才能开启风机，如果风阀执行器无开关反馈，则要打开风阀的时候，延时才能开启风机。

2.2、通风橱上面板按钮可就地开启通该支管电动风阀，排风机自动变频控制。

- 温度回路

3.1、室外机

自动状态根据房间温度与设定值比较进行温度，启动室外机，设定值可设。

自动调节与风机运行状态、风流状态连锁。

制冷温度回路调节与热水阀自动调节互锁。

3.2、电加热

自动状态根据房间温度与设定值比较进行温度调节，设定值可设。

自动调节与风机运行状态、风流状态连锁。

电加热与制冷温度调节自动状态下调节互锁。

3.3、加湿器

自动状态根据回风湿度与设定值比较进行温度调节，设定值可设。

自动调节与风机运行状态、风流状态连锁。

使用加湿器之前，应先开启加湿补水阀门。

- 通风系统

4.1、自动状态下根据管道静压与设定值比较进行变频调节排风机，保证满足实验室内通风柜排气量。

4.2、生物安全柜上电动阀门与立柱排风电动阀门互锁，保证房间压差。

- （十）、给排水系统技术要求

- 1、给水系统技术要求

冷水管采用S4型聚丙烯给水管（公称工作压力1.25MPa），，材质采用PPR给水管，连接方式：无机室采用热熔，有机室采用即插连接，暗装。

- 2、排水系统技术要求

- 排水管采用PP耐化学腐蚀材质，连接方式：无机室采用热熔，有机室采用即插连接，暗装。

- 排水立管与横支管连接采用顺水三通，存水弯均自带清扫口，排水立管与底端横管连接采用两个45弯头，墙厚或柱截面不一致时排水立管应采用乙字弯偏移,其上方设检查口；排水横支管间相连接，采用斜三通，严禁使用正三通。

- 排水立管上的检查口应安装在离地1.00m处，检查口的朝向应便于检修，暗装立管应在检查口处设检查门。

- 管径大于或等于De110的排水管，在立管穿越楼层处下方设阻火圈，具体做法详见国家行业标准CJJ/T29-98 第4.1.14条第1项。

- （十一）、电气系统技术要求

弱电及电气照明系统包括洁净区的照明系统（包括应急照明、疏散标志灯等）、洁净区内设备电源管线、插座和维修电源等。

- 照明系统及应急照明系统、紫外杀菌系统

照明灯具：照明采用LED净化灯功率2*≥16W，满足普通实验室照度要求≥300LX；紫外线灯具：满足洁净实验室对紫外线杀毒的要求，紫外线控制开关宜设置在实验室外，采用延迟开关或采用集中控制。照明、插座、开关等装置及安装符合洁净区要求；洁净区房间的照明灯具为洁净荧光灯。按照比例安装带蓄电池洁净荧光灯，满足消防要求。

普通区域采用LED格栅荧光灯功率3*≥8W，满足普通实验室照度要求≥300LX。

- 配电系统

电气工程配电：主要包括：动力配电柜、照明配电箱、电线管路敷设、接线盒、开关盒、插座盒安装与调试。

- 采用TN-S三相五线制供电系统，动力电和照明电、仪器用电分开设置，供电应充分保证实验室的用电安全。大功率用电器使用一路相线，其他仪器独立使用一路相线，以避免大功率开停对检验仪器的影响。所有用电仪器设备均应良好接地。

- 电气系统及控制系统线缆：所有动力电缆使用阻燃型聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套的铜芯电缆，所有控制线使用阻燃型聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套的屏蔽铜芯电缆。所有电气设备、现场盘柜需可靠接地。

- 仪表电缆应敷设在固定的电缆桥架中或穿入镀锌管中，并与电力电缆分离，信号电缆采用屏蔽类型。

- 弱电门禁系统

门禁系统：实验室实验人员进门口应设有门禁管理，实现刷卡开门，并通过门禁控制器将开门的信息传递给控制室的微机。微机通过门禁管理软件实现对实验室人员的进出管理与记录。

- 弱电网络电话系统

- 根据使用需求、工艺实验流程及设备参数等特性，实验室合理设置网络、电话接入点；

- 电话、网络模块一起布置时采用一个一孔、两孔面板，电话、网络连接到本层配线架，接入大楼语音、网络系统；网络接口设置内、外网；

- 安全逃生指示系统

在每个楼层配置安全逃生指示系统，确认人员安全逃生问题。

- 六、项目质保与售后服务要求

▲本项目产品质保期要求至少二年，供应商可提供更优惠的质保期，产品实际质保期以高者为准。质保期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日起算。在质保期满时，中标人工程师和采购人代表对机组进行一次测试，设备存在故障的须由中标人负责解决，采购人不另行支付费用。

七、工期要求

- ▲合同签定后120个日历天完成供货、安装，并提交完整的技术资料向招标单位申请验收。

八、付款方式：

合同签订，施工人员、设备进场后付合同总价的10%备料款；完成工程量30%付至合同总价的20%；完成工程量60%付至合同总价的50%；竣工验收合格后付合同总价的80%；工程结算审核完成后付合同总价的95%；余额5%作为质量保证金（不计息），在质量保修期满二年后付2.5%（不计息），余下2.5%在投标人承诺的质保期满后一次性付清（不计息）。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：三门县综合检测中心（三门食品药品检验检测中心）实验室改造项目 |
| 2 | 采购内容：详见采购需求。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标须以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费根据国家发改委（发改价格[2011]534号）文件通知和国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额向中标供应商收取招标服务费。 |
| 4 | 投标保证金：人民币64000元。按照招标公告规定方式交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 6 | 供货期限：中标人在合同签订后120天内或用户指定时间供货、安装完毕，并提交完整的技术资料向招标单位申请验收。 产品质保期为二年。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点要求澄清的，可以自采购文件公告发出期限届满之日前7日内（2016年12月 22 日17：00分前），以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 8 | 投标文件份数：资信/技术文件、报价文件正本各1份；副本各6份。原件单独封装在一个密封袋中，其密封袋封面贴上袋内原件目录及件数。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：投标人应于2016年 12月 29日 9 时 00 分前将投标文件密封送交到三门县公共资源交易中心（三门县广场路22号交通大楼四楼），逾期送达的不予受理。 |
| 10 | 开标时间及地点：本次招标将于2016年12月29 日 9 时 00 分在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室二开标，投标人应当派代表出席开标会议。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：综合评分法，具体标准见第四章内容。 |
| 12 | 中标公告：中标公告同时发布于三门县公共资源交易中心网（http://www.smztb.com/）和浙江政府采购网（(http：//www.zjzfcg.gov.cn)。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金情形外，投标人凭本项目投标保证金确认单到三门县公共资源交易中心退还投标保证金。未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标人的投标保证金在中标人与采购人签订供货合同后5个工作日内无息退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后 7 日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还：履约保证金按合同价的5%，在合同签订前递交给采购人。项目竣工验收合格后无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源： 财政资金 |
| 17 | 投标文件有效期：90 天（从投标截止之日算起） |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 19 | 上限价：本次招标的最高限价为644.8645 万元。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |

- 一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于三门县食品检验检测中心（三门县综合实验室检测中心）改建项目仪器设备采购及安装调试项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“招标人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、设计、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）合格投标人的资格要求

符合第一章第五条的规定。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告；

2、采购需求；

3、投标人须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式；

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。逾期不得再对招标文件内容提出质疑，并视为对招标文件内容认可。

2、在投标截止时间前，采购单位和采购代理机构可能发布有关本项目招标文件修改的信息，并以书面形式通知投标人，同时视情作出是否延长投标截止时间和开标截止时间的决定。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知（文件）就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告内容为准。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由商务资信技术标、报价标二部分组成。

1、商务资信技术标：

商务资信部分包括：

（1）投标保证金缴纳凭证（银行缴款凭证或银行汇票复印件）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（3）投标人的三证复印件（三证指的是有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证）或者是多证合一后的有效营业执照复印件（须提供原件审查）；

（4）投标人的机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质证书和装修工程二级及以上资质证书复印件，并提供有效期内安全生产许可证复印件。（均须提供原件审查）。

（5）项目负责人机电工程或建筑工程专业二级及以上建造师证书和安全生产考核证“B”类证书复印件（须提供原件审查）；

（6）投标人上年度企业资产负债表及损益表（仅供评分）；

（7）投标人情况表（格式见附件）；

（8）政府采购诚信竞投承诺书（格式见附件）；

（9）商务响应表（格式见附件）；

（10）类似项目业绩一览表（格式见附件，业绩证明材料按第四章评分标准要求提供）；

（11）针对本项目的售后服务措施及承诺（包含售后服务响应时间、保障措施、质保期内、外的后维保措施及承诺、优惠内容等。格式自拟）；

（12）距采购人最近的服务网点详细介绍，包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容等（格式自拟）；

（13）项目培训计划（格式自拟）；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（包括可能影响评分的各类证书和证明材料，并按评分要求携带原件审查）。

技术部分包括：

（1）对本项目采购需求的理解，以及技术方案（包括项目整体技术方案、安装调试、验收方案等）；

（2）项目组织实施方案（包括项目施工方案、保证施工质量的技术方案和措施、保证施工质量的技术方案和措施、保证项目实施的技术力量和人力资源安排等）；

（3）投标产品技术规格资料：

包括产品品牌、型号、技术参数指标、性能特点、图片资料、技术手册以及所遵循的技术规范、产品质保期、产品质量相关检测报告等内容，需要证明材料或提供截图的在技术偏差表上注明证明材料对应页码；

（4）品牌响应表（格式见附件）；

（5）技术偏差表（格式见附件）；

（6）备品备件报价清单（格式见附件）；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人认为需要提供的其他技术资料（对照相应项目评分标准，由投标人自行考虑，格式自拟）。

2、报价标：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：▲（1）法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须由法定代表人签名或盖章，并加盖单位公章。

（2）以上证件、证书及相关资料的复印件上均需加盖单位公章，并按要求提供原件备查。原件单独密封，放在另一个密封袋中，原件在开标结束后退还。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

▲1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。报价单位为元（人民币）

▲2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、检定、保险、保修、税金、验收（含第三方验收）、技术培训及服务、售后服务等一切费用。采购数量若有增减按投标单价计算，其市场风险由投标单位承担。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲4、本项目设有最高限价，最高限价为644.8645万元。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予返还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标保证金形式：采用银行汇票或电汇方式。

3、中标人的投标保证金在中标人与采购人签订供货合同后5个工作日内无息退还。未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后7个工作日内无息退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑（投诉）事项所涉及供应商的投标保证金不受以上时间限制，在质疑（投诉）处理完毕后退还。

4、下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同或未支付招标代理服务费的；

（5）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（8）法律、法规明确规定的其他行为。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按标项分别编制商务资信技术标、报价标正本各1份，副本各6份，分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章）。副本为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应按商务资信技术标（含正本、副本）和报价标（含正本、副本、开标一览表）两部分分别装袋密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（商务资信技术标、报价标）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章[参照《投标文件外层包装封面格式》（见附件）的要求]。相关原件应单独封装在一个密封袋中，密封袋外封面上写明袋内原件目录及份数，与投标文件同时提交。

2、未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 四、开标

（一）开标准备

招标采购单位将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序

1、本次开标采用先拆封与评审商务资信技术标，后拆封与评审报价标的方式进行。

2、核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5、对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人代表或公证人员查验投标文件密封情况。

6、按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点商务资信技术标（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价标文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的商务资信技术标由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

7、商务资信技术标评审结束后，主持人宣告商务资信技术标评审无效投标人名称及理由，投标人代表可收回未拆封的报价标文件并签字确认；公布经商务资信技术标评审符合采购需求的投标人名单以及商务资信技术标得分情况。

8、按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价标（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价标文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9、主持人公布报价标得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

10、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

1、招标方将根据本次招标采购的特点按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的商务资信技术标得分为所有评标委员会成员的独立评分结果汇总数减去一个最高分和一个最低分后的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）评标委员会根据投标人的投标报价，计算各投标人的价格分最终得分。

（5）评标委员会对各部分得分进行汇总,得出本项目最终得分。

（6）评标委员会完成评标后，按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

（四）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或授权代表签字，或未提供法定代表人授权委托书的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等不能满足招标文件要求的；

（7）在商务资信技术标中出现投标报价的；

（8）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（9）符合招标文件中其他地方明确作无效标处理或被拒绝的条款；

（10）不符合法律、法规，或者不符合招标文件中规定的实质性要求条款。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件标明的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的。

3、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价高于项目采购预算，招标人无法支付的，或报价低于成本价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且差额高于总价5％的。

4、被拒绝的投标文件为无效。

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

报价评审时发现计算有误及其它错误的，将按下述原则修正：

①“开标一览表”中投标总报价与“投标报价明细表”中投标总报价不一致的，以开标一览表为准。

②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③分项合价金额汇总数与投标总报价金额不一致，以投标总报价金额大写为准，并在总报价不变的前提下，通过修正分项合价的方式使其一致；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，修正单价；

⑤对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会将按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件中的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标作无效标处理。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目采用综合评分法，详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。同时将报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

4、如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标（但出现以下情况除外：采购响应截止时间止及评审期间，出现有效供应商只有两家的，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议（或者经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见），并经同级财政部门同意后，可以按此采购方式继续进行采购活动）。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购人、采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人无故拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

4、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）履约保证金

1、签订合同前，中标人应按招标文件投标人须知前附表中规定的金额，向采购人交纳的履约保证金，否则，采购人将不予返还中标人的投标保证金。

2、签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则不予返还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、合同履行完毕后无息退还。

- 第四章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标办法

本评标办法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标单位作为中标供应商的评标办法。

对进入综合评审的投标人的投标文件进行符合性审查，凡投标文件实质性不符合有关规定和不响应招标文件要求的，经评标委员会认定后作为无效标处理。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价均相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

三、评标细则

本项目综合评分设总分100分，其中商务资信技术标得分为70分，报价标得分为30分。（所有分值计算小数点后保留两位，第三位四舍五入）。

各投标人的综合得分为其商务资信技术标得分、报价标得分两者之和，即综合得分=商务资信技术标得分+报价标得分。

商务资信技术标的评分：对各投标人的商务资信技术标经充分审核、询标后，对实质性要求符合招标文件的投标文件评委进行集体讨论，确定投标人对招标文件的响应程度、所投产品的技术性能高低等，在规定分值内由评委自行评定打分。各投标人商务资信技术标得分按照评标委员会所有成员评分合计数，减去一个最高分与一个最低分后的算术平均值计算，计算公式为：

商务资信技术标得分=（评标委员会所有成员评分合计数-1个最高分-1个最低分）/（评标委员会人数-2）

（一）商务资信技术标、报价标评审

1、商务资信技术标符合性审查（如发现有不符合下列条款的，投标文件将作无效标处理）

▲授权委托书的合法性；

▲投标人资格条件审查；

▲“商务资信技术标”按招标文件编制，字迹清晰可辩，文件签署、盖章齐全；

▲投标文件中技术与服务满足招标文件采购需求：

A.“商务资信/技术标”文件内容是否完整，是否提供了资格、资质证明文件、技术性能描述是否符合采购需求和售后服务内容等资料；

B.投标保证金是否符合招标文件要求；

C.项目工期是否满足招标文件要求；

D.产品质保期是否满足招标文件要求；

E.招标文件其它规定的。

2、报价标的评审（如发现有不符合下列条款的，投标文件将作无效标处理）

▲报价标内容是否提供完整，签署、盖章是否齐全；

▲《开标一览表》、《投标报价明细表》是否按规定的格式填写完整；

招标文件其它规定的。

3、错误修正

报价评审时发现计算有误及其它错误的，将按下述原则修正：

①“开标一览表”中投标总报价与“投标报价明细表”中投标总报价不一致的，以开标一览表为准。

②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③分项合价金额汇总数与投标总报价金额不一致，以投标总报价金额大写为准，并在总报价不变的前提下，通过修正分项合价的方式使其一致；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，修正单价；

⑤对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会将按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件中的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标作无效标处理。

（二）商务资信技术标、报价标评分：

1、资信/技术分评标内容及标准（70分）

三、评分表及说明

| 序号 | 评分内容 | 评标标准 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书质量 | 根据投标文件编制完整性、格式是否规范、装订是否整齐、符合招标文件要求程度等酌情评分，得2～0分。 |  |  | 2分 |
| 2 | 投标人综合实力、信誉度 | 企业综合实力 |  | - 企业获得银行认定的资信评估机构出具的AAA企业资信等级证明的得2分，AA企业资信等级证明的得1分。 - 具备电子与智能化工程专业承包资质，得1分 注：开标验原件，无原件不得分。 注：须在投标文件中附上有关资料复印件，原件备查。 | 3分 |
|  |  | 体系证书 |  | 公司运营管理体系证明材料：ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001系列环境管理体系认证证书和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证证书，提供三份证书得1分。 注：须在投标文件中附上证明资料复印件，并提供原件审查，否则不得分。 | 1分 |
| 3 | 投标人业绩 | 自2013年以来，承担并完成过食药监、质监、疾控中心、出入境检验检疫的实验室工程，金额不小350万元人民币的，每提供一个类似业绩，得1分，满分8分。 注：提供中标通知书、合同、竣工验收报告复印件，时间和金额以中标通知书为准。并提供原件审查，否则不得分。 |  |  | 8分 |
| 4 | 售后服务的措施及承诺、优惠内容 | 1、售后服务：有合理的售后服务响应方案，包含服务响应时间、保障措施的合理性等，综合比较评分： 好得2-1.5分；较好得1.4-0.7分； 一般得0.6-0分。 2、免费质保期：提供贰年不得分，每增加一年质保期加2分，最高得4分；（需提供售后服务承诺书） 3、优惠承诺：投标人承诺的缩短工期、减少项目费用以及其他方面的优惠措施等，综合比较评分： 好得2-1.5分；较好得1.4-0.7分； 一般得0.6-0分。 |  |  | 8分 |
| 5 | 对本项目需求的理解、技术方案等 | 1、根据投标人对本项目需求的理解，以及技术方案（包括项目整体技术方案、安装调试、验收方案等）的完整性、合理性、先进性等综合比较评分: 优得4～2.6分；良得2.5～1.1分；一般得1～0分。 |  |  | 4分 |
| 6 | 项目组织实施方案 | 1.项目施工方案的科学性、严密性、合理性（2分）： 优得2～1.5分；良得1.4～0.8分；一般得0.7～0分。 2.保证施工质量的技术方案和措施（2分）： 优得2～1.5分；良得1.4～0.8分；一般得0.7～0分。 3.保证工期和施工进度的方案和措施（2分）： 优得2～1.5分；良得1.4～0.8分；一般得0.7～0分。 4.保证项目实施的技术力量和人力资源安排（2分）： 优得2～1.5分；良得1.4～0.8分；一般得0.7～0分。 |  |  | 8分 |
| 7 | 技术要求 | 项目配套系统技术参数 | 根据投标人所投产品技术标准、规格、参数对招标文件需求的响应程度酌情评分： 1、性能参数指标优于招标文件需求的，得18～12.1分； 2、性能参数指标与招标需求基本一致的（带“▲”的关键性指标无偏离，其他指标少量负偏离），得12～6.1分； 3、属其它响应情况的，得6～0分。 |  | 18分 |
|  |  | 图纸深化设计与施工方案 | 针对本项目的设计进行深化完善：针对通风施工、净化施工有完善方案且可行的，每项各得2～0分，最高得4分； 针对项目总体设计与施工提出完善方案的，得2～0分，最高得2分。 |  | 6分 |
|  |  | 产品质量证明文件 | 产品质量证明文件和授权使用证书齐全的得5分，每缺少一项扣1分，直至扣完为止（提供原厂制作商或其代理商相关产品质量证明文件扫描件加盖公章，不提供不得分。） |  | 5分 |
|  |  | 节约投资及节能环保等方面的合理化优化建议 | 提供节约投资及节能环保等方面的合理化优化建议的得1分。 |  | 1分 |
| 8 | 样品展示 | 1、提供彩钢板、PVC卷材、定风量文丘里阀、离心风机、排水管、成品风管样品，全部提供的得基础分3分，每少一件扣0.5分，基础分扣完为止； 2、样品按与招标文件符合度（品牌、参数等）、外观美誉度、工艺质量综合评分，得3～0分。 |  |  | 6分 |

2、报价文件评分（30分）

A）报价得分：进入报价评分的投标人中满足招标文件要求且投标报价最低的最终报价作为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比。

▲若供应商投标报价超过上限价，则做无效标处理。

B）计算出报价评分值（保留小数点后2位）：

（1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其报价为满分30分。

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标价得分=（评标基准价/投标人投标价）×价格权分（30%）×100

（3）评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，若都相同，则抽签决定）。

3、投标人评标综合得分=技术商务分+价格分

- 第五章  合同主要条款

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据       项目名称及编号（标项号）    公开招标的结果，签署本合同。

一、项目名称：

二、项目地点：三门县平安路388号

三、项目范围：本项目招标图纸范围内的实验室通风系统、实验室通风自动控制、实验室净化工程、实验室恒温工程、实验室电气工程、实验室给排水工程、实验室装修工程、原有结构拆除工程等项目的仪器设备采购、安装调试及相关服务。

四、合同金额：

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

五、项目工期：

六、工程质量：合格

七、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金，合同履行完毕后无息退还。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自项目验收合格之日起计）

2. 质保金                               。

九、付款方式：合同签订，施工人员、设备进场后付合同总价的10%备料款；完成工程量30%付至合同总价的20%；完成工程量60%付至合同总价的50%；竣工验收合格后付合同总价的80%；工程结算审核完成后付合同总价的95%；余额5%作为质量保证金（不计息），在质量保修期满二年后付2.5%（不计息），余下2.5%在投标人承诺的质保期满后一次性付清（不计息）。

十、项目质量管理要求：

1、乙人必须按ISO9001系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对系统工程安装、调试、检验等各个环节进行严格的质量管理和质量控制；

2、乙方必须严格按设计方案和现行施工验收规范等有关规定，精心组织实施、记录、检验。严格把好每道工序的质量关，保证一次性通过各项测试及验收，符合甲方的适用性能要求；

3、 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4、乙方在施工过程中，要保护好大楼结构加固措施，不得在结构加固梁、粘有碳纤维布的梁、柱、楼面上开凿、钻洞；如破坏或损坏结构加固措施的，要负责修复，达到结构安全性要求，并承担由此造成的大楼结构性安全责任和修复的一切费用。确需在结构加固梁、粘有碳纤维布的梁、柱、楼面上钻洞的，应经设计单位和甲方同意。

5、采购清单中的加固施工中增加的部分费用（暂估价30万元）结算时按联系单调整。

十一、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、隐蔽工程安装乙方均事前报甲方和（或）委托的监理工程师验收合格后方可使用和进行工程下道工序施工；

6、乙方应在系统交付甲方使用前，对系统的有关标准、质量、性能等进行准确和全面的检验；

7、甲方有权要求派代表参加乙方对本系统的全面检验和测试，费用由乙方负责；

8、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、安全文明施工

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全生产标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。由于乙方安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由乙方承担；

2、乙方必须加强施工区域范围内的安全管理工作，禁止本工程设备安装以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任由此产生的费用由乙方承担；

十五、售后服务：

1、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购招标代理、三门县财政局各一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签约地点：

签约日期：      年  月  日

- 第六章  投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

一、商务资信技术文件格式

1.商务资信技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务资信技术文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年   月   日

2.商务资信技术文件封面格式（不可缺）：

商务资信技术文件              正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                         （加盖公章）

投标人地址：

年   月   日

4、法定代表人授权委托书格式：

- 法定代表人授权委托书

致：三门县食品检验检测中心：

本授权委托书声明，我        （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加（三门县综合实验室检测中心改造项目）仪器设备采购及安装调试    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖章：

职务：                                           职务：

被授权人身份证号码：

投标人盖章：

年    月    日

----------------------------------------------------------

授权代理人有效身份证复印件粘贴处

5、投标人的三证复印件（三证指的是有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证）或者是多证合一后的有效营业执照复印件（须提供原件审查）；

6、机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质，同时具有建筑装饰装修工程二级及以上资质（含二级）证书复印件，并提供有效期内安全生产许可证复印件。（均须提供原件审查）。

7、项目负责人机电工程或建筑工程专业二级及以上建造师证书和安全生产考核证“B”类证书复印件复印件（须提供原件审查）；

8、投标人上年度企业资产负债表及损益表（仅供评分）；

9、投标人情况表格式：

- 投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  |  | 职务 |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 工程人员 平均技术等级 |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  |  | 实际完成 |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 |  | 1. |  |  |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务网点 | 服务机构名称 |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  | 机构地点 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：           授权代表签名：                                        年    月    日

10、政府采购诚信竞投承诺书格式：

- 政府采购诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加（三门县综合实验室检测中心改造项目）仪器设备采购及安装调试项目的竞投；

二、不向采购单位、采购代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将采购项目非法转让他人，或未经采购单位、采购代理机构或采购监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购单位、其它供应商和采购代理机构串通或恶意报价，哄抬采购价格；不在招标过程中与采购组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订政府采购合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；

七、严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱政府采购工作；

九、自觉接受和配合有关政府采购监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月     日

11、商务响应表格式：

- 商务响应表

| 项目内容 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目质保与售后服务要求 | （一）项目质保要求： ▲本项目产品质保期要求至少二年，供应商可提供更优惠的质保期，产品实际质保期以高者为准。质保期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日起算。在质保期满时，中标人工程师和采购人代表对机组进行一次测试，设备存在故障的须由中标人负责解决，采购人不另行支付费用。 （二）项目售后服务要求： 中标人需要确保质保期内对设备故障技术支持与服务的及时性。售后维修点提供24小时服务，接采购人电话后维修人员能提供12小时内响应，24小时内到现场解决问题，售后维修点应能提供足够的备件以适应采购人设备的维修要求。 |  |  |
| 工期要求 | ▲合同签定后120个日历天完成供货、安装，并提交完整的技术资料向招标单位申请验收。 |  |  |
| 付款方式 | ▲合同签订，施工人员、设备进场后付合同总价的10%备料款；完成工程量30%付至合同总价的20%；完成工程量60%付至合同总价的50%；竣工验收合格后付合同总价的80%；工程结算审核完成后付合同总价的95%；余额5%作为质量保证金（不计息），在质量保修期满二年后付2.5%（不计息），余下2.5%在投标人承诺的质保期满后一次性付清（不计息）。2、中标人必须按国家有关财税规定开具发票。 |  |  |

注：商务响应表中事项在响应招标文件要求的前提下可提供更优惠的承诺。

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月     日

12、类似项目业绩一览表格式：

- 类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目或设备名称 | 项目实施时间 | 项目单位名称 地址及联系方式 | 项目合同金额 （单位：万元） | 项目获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩证明材料按第四章评分标准要求提供。

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月  日

13、针对本项目的售后服务措施及承诺（包含售后服务响应时间、保障措施、质保期内、外的后维保措施及承诺、优惠内容等。格式自拟）；

14、距采购人最近的服务网点详细介绍，包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容等（格式自拟）；

15、项目培训计划（格式自拟）；

16、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（包括可能影响评分的各类证书和证明材料，并按评分要求携带原件审查）。

17、对本项目采购需求的理解，以及技术方案（包括项目整体技术方案、安装调试、验收方案等）；

18、项目组织实施方案（包括项目施工方案、保证施工质量的技术方案和措施、保证施工质量的技术方案和措施、保证项目实施的技术力量和人力资源安排等）

19、投标产品技术规格资料

包括产品品牌、型号、技术参数指标、性能特点、图片资料、技术手册以及所遵循的技术规范、产品质保期、产品质量相关检测报告等内容，需要证明材料或提供截图的在技术偏差表上注明证明材料对应页码；

20、品牌响应表格式

- 品牌响应表

| 设备主材品牌一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 推荐品牌 |  | 响应品牌 |
| 1 | 50mm手工金属面单面玻镁岩棉夹芯彩钢板 |  | 林森/协多利/格满林 |  |  |
| 2 | 50mm手工金属面岩棉夹芯彩钢板 |  | 林森/协多利/格满林 |  |  |
| 3 | PVC卷材 |  | 阿姆斯壮/得嘉/洁福 |  |  |
| 4 | 不锈钢传递窗 |  | KLC/苏净安泰/博莱尔。 |  |  |
| 5 | 落地不锈钢传递窗 |  | KLC/中春/苏净/协多利 |  |  |
| 6 | 组合式净化空气处理机组 |  | 国祥、SCIS、麦克维尔 |  |  |
| 7 | 室外小型冷热水机组（热泵） |  | 约克、特灵、开利 |  |  |
| 8 | 中效排风箱 |  | 顶裕、科禄格、恒驰 |  |  |
| 9 | 高效送风口 |  | KLC、苏净安泰、美埃 |  |  |
| 10 | 舒适空调（多联机） |  | 格力、大金、麦克维尔 |  |  |
| 11 | 净化通风管道（钢板品牌） |  | 宝钢、鞍钢、武钢 |  |  |
| 12 | 配电箱 |  | ABB、西门子、施耐德 |  |  |
| 13 | 电线电缆 |  | 中策、江南、上上 |  |  |
| 14 | LED洁净灯 |  | 光明、飞利浦、迅达牌 |  |  |
| 15 | LED格栅荧光灯 |  | 雷士、飞利浦、松下 |  |  |
| 16 | 照明开关,插座 |  | 西门子/正泰/ABB |  |  |
| 17 | 控制箱体 |  | 威图、西门子、东安 |  |  |
| 18 | 控制器 |  | 西门子、江森、霍尼韦尔 |  |  |
| 19 | 变频器 |  | ABB、西门子、丹佛斯 |  |  |
| 20 | 触摸屏 |  | 西门子、威纶、江森 |  |  |
| 21 | 电动比例三通阀 |  | 西门子、江森、霍尼韦尔 |  |  |
| 22 | 恒温恒湿温湿度传感器 |  | 罗卓尼克、西门子、维萨拉 |  |  |
| 23 | 净化空调温湿度传感器 |  | 西门子、维萨拉、SETRA |  |  |
| 24 | 电动调节阀执行 |  | BELIMO、西门子、霍尼韦尔 |  |  |
| 25 | 定风量文丘里阀 |  | Controlsmart、菲尼克斯、阿自 |  |  |
| 26 | 不锈钢截止阀 |  | 埃美柯、沪工、飞轮 |  |  |
| 27 | 玻璃钢离心风机 |  | 顶裕、科禄格、恒驰 |  |  |
| 28 | 钢架40×60×1.5 |  | 宝钢、鞍钢、武钢 |  |  |
| 29 | 钢板 |  | 宝钢、鞍钢、武钢 |  |  |
| 附属工程品牌一览表 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 推荐品牌 | 响应品牌 |  |
| 1 |  | 乳胶漆 | 立邦（新时丽17公斤装）、大宝（工时丽20公斤装）、多乐士（家丽安20公斤装） |  |  |
| 2 |  | 800*800玻化砖 | 东鹏、新中源、冠军 |  |  |
| 3 |  | 硅钙板 | 虎牌/雪花/江南 |  |  |
| 4 |  | 600*600防滑地砖 | 东鹏、新中源、冠军 |  |  |
| 5 |  | 钢化玻璃 | 国产优质 |  |  |
| 6 |  | 成品木制单开门 | 国产优质 |  |  |
| 7 |  | 净化成品钢板门 | 兴晨/兴铁/万博得 |  |  |
| 8 |  | 成品木制子母门 | 国产优质 |  |  |
| 9 |  | 给排水管 | 伟星、金德、中财 |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月   日

21、“▲”关键技术参数表

- 关键技术参数表

| 序号 | 关键技术要求 | 投标人响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿精密空调（品牌：赛思/佳力图/艾默生） |  |  |
| 2 | 组合式净化空气处理机组（品牌：国祥/麦克维尔/SCIS） |  |  |
| 3 | 玻璃钢排风机组（品牌：顶裕、科禄格、恒驰） |  |  |
| 4 | 控制器品牌（西门子、江森、霍尼韦尔） |  |  |
| 5 | 温湿度传感器品牌（罗卓尼克、西门子、维萨拉） |  |  |
| 6 | 组合式空调箱漏风率应不大于 0.1%，需提供国家级测试中心的检测报告扫描件。 |  |  |
| 7 | 风冷冷热水机组应采用R410A环保制冷剂，应提供样册截图证明。 |  |  |
| 8 | 风冷热水机组应采用直流变频技术，应提供样册截图证明。 |  |  |
| 9 | 机组控制屏应采用不小于7寸的彩色液晶触摸屏，可实时显示机组运行状态，应提供控制屏截图。 |  |  |
| 10 | 温湿度记录仪为液晶彩色触摸屏，可实时显示并记录传感器的温湿度数据，可用图形曲线显示温湿度数据，曲线可放大缩小，可查询历史数据，可导出历史数据。（应提供记录仪界面截图） |  |  |
| 11 | 每一个控制系统回路均可以接入internet网络，不仅可以在局域网内对每一个控制系统进行集中监控，还可以通过远程电脑或者手机客户端对每一个控制系统进行远程访问，可以进行远程开关机、远程参数设定、远程故障诊断、远程程序更新等功能。（应提供软件截图） |  |  |
| 12 | 能源计算仪温度变送器，具有CvD校正功能，双传感器最终温差精度0.04摄氏度，应提供技术资料截图或样册截图。 |  |  |
| 13 | 液体能量计算规则遵循IAPWS-IF 97规范，应提供技术资料截图或样册截图。 |  |  |
| 14 | 数据采集终端采用Modbus Master/Slave 总线通讯，应提供技术资料截图或样册截图。。 |  |  |
| 15 | 应提供文丘里阀风量控制精度在设定风量的5%之内的第三方检测报告复印件。 |  |  |
| 16 | 文丘里阀，其阀体和阀芯应采用不锈钢材料。 |  |  |

备注：上述所有关键技术要求响应内容，应提交产品样册截图、软件界面截图、认证证书或检测报告等资料，以此证明所投产品能响应关键技术要求。

注：

1、投标人在填写其中的技术响应内容时，必须对照本采购文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各自投标产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答，否则评标委员会有权视其投标文件未响应招标文件要求；

2、如有负偏离，应按实写明负偏离情况。否则视为完全满足采购需求指标，并作为今后产品的验收依据。

授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

22、备品备件报价清单

- 备品备件报价清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

随机的备品备件费用应包含在投标总价内。

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月   日

23、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

24、投标人认为需要提供的其他技术资料（对照相应项目评分标准，由投标人自行考虑，格式自拟）。

- 二、报价标格式

25、报价标的外包装封面格式：（不可缺）

×××（投标人名称）

报价标

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

26、报价标封面格式：

正本/或副本

×××（投标人名称）

报价标

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                       （加盖公章）

投标人地址：

年   月   日

27、投标声明书格式：

- 投标声明书

三门县食品检验检测中心：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的  （三门县综合实验室检测中心改造项目）仪器设备采购及安装调试项目 的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）报价标；

（2）商务资信技术标；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4、按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

a、提供虚假材料谋取中标、成交的；

b、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c、与采购人、其它供应商恶意串通的；

d、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

e、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

法定代表人盖章或签名：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

28、投标报价明细表格式：

- 投标报价明细表

项目名称：

编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（结转至开标一览表） |  |  |  |  |  | ￥ |

注：

1、数量须与招标人采购需求里的数量一致，投标人投标时不得变更，否则将导致投标无效；

2、投标人必须填写拟供设备的产品名称、型号规格、单位、数量、单价、合价；

3、本项目均以人民币报价，单价、合价均保留整数；

4、投标人报价时应作出全面考虑，认真报价，仔细填写，如有漏项，视同该漏项之费用已包含在投标总报价中。

授权代表签名：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

29、开标一览表

- 开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                                                       单位：元

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标总报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装调试、检定、保险、保修、税金、验收（含第三方验收）、技术培训及服务、售后服务以及购买、制作标书费、采购代理费等一切费用。

3、以上投标总报价应与“投标报价明细表”中的“投标总报价”相一致。

4、此表须另行制作一份单独封装，信封封面请注明招标编号、标项名称、投标人名称及“开标一览表”字样，放入报价标密封袋中。

法定代表人签名或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日